### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

| 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 角膜地形图仪（干眼综合分析系统） | 1套 | 接受进口 |

备注： 1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

一、技术要求

1	角膜地形图

1.1	数据采集方式：大Placido圆锥盘

1.2   ▲测试环数：≥24环

1.3	角膜覆盖范围(43D)：0.2mm~10mm

1.4	屈光度测量范围：1—100D

1.5	提供轴向曲率图、切向曲率图、屈光力图、高度图

1.6	SimK，子午线K值，半子午线K值

1.7	提供角膜散光及轴向

1.8   ▲基于BCV圆锥角膜分析功能：用于圆锥角膜的筛查、预防诊断和随访

1.9	提供水平可见虹膜直径

1.10  非球面性：p,e,Q,E等显示方式

1.11  ▲角膜像差泽尼克分析

1.12  MTF函数

1.13  角膜视觉质量分析功能，模拟病人观看ETDRS视力表情况

1.14  提供角膜接触镜适配软件

1.15  角膜自动分类功能，类别：圆锥角膜，疑似圆锥角膜，正常角膜，异常角膜

1.16  高级高度拟合功能：球面拟合，非球面拟合，Toric球面拟合

2	干眼检查

2.1 非侵入式泪液稳定度分析，提供非侵入式泪膜破裂时间：NIF-BUT，NIAvg-BUT，

提供泪液破裂图和破裂过程回放视频。

2.2 睑板腺红外透射技术照相。

2.3 ▲内置软件量化分析睑板腺丢失率百分比，非外置软件。

2.4 内置睑板腺分级功能，非外置软件分级分析。

2.5 泪河高度测量

2.6 脂质层干涉法拍摄

2.7 结膜充血拍摄

3	瞳孔检查

3.1 ▲静态瞳孔直径拍摄，提供40lux， 0.4lux光强照射，拍摄瞳孔直径。

3.2 动态瞳孔直径拍摄，拍摄瞳孔扩张曲线。

二、配置要求

1 USB3.0传输

2 采用苹果一体机  1套

3 电动升降台    1套

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。