### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光仪 | 1台 | 拒绝进口 | 100,000.00 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 电脑 | 1 | 台 |
| 3 | 清洗液桶 | 1 | 个 |
| 4 | 废液桶 | 2 | 个 |
| 5 | 系统清洗液桶 | 2 | 个 |
| 6 | 纯化水桶 | 2 | 个 |
| 7 | 底物瓶 | 4 | 个 |
| 8 | 条码扫描器 | 1 | 套 |
| 9 | 装机试剂 | 1 | 套 |

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接

受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

说明：

1、招标技术要求中，所有标注“▲”的重要技术参数条款需提供产品对应功能的彩页或

产品说明书等相关证明材料，原件备查。如不提供证明资料，该项作负偏离处理；

2、技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人不提供或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光仪 | 1．产品用途：全自动完成免疫实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、清洗、读数及结果判断全过程实验，用于各种抗原、半抗原、抗体、激素、酶、脂肪酸、维生素和药物等的检测分析技术。 |
|  |  | ▲2．检测速度：≥200测试/小时。 |
|  |  | ▲3.能溯源到WHO国际参考物质的国家标准品。 |
|  |  | ▲4.术前项目特异性与灵敏度优，表面抗原灵敏度做到<0.03IU。 |
|  |  | ▲5.丙肝梅毒特异性可以达99.8%以上。 |
|  |  | 6.急诊方式：设有急诊样本优先通道。 |
|  |  | 7.样本位：可放置≥100个样本（可循环追加、连续加载）。 |
|  |  | 8. 样本载体：样本架（5个样本位/架）。 |
|  |  | 9. 样本针：特氟龙涂层加样钢针。 |
|  |  | 10.样本针加样精密度：≤2%（50ul）。样品针加样量范围：5ul-150ul。 |
|  |  | 11. 液体水平监测：具备液面检测功能、凝块检测功能。 |
|  |  | ▲12. 携带污染率：≤1*10-6。 |
|  |  | 13.反应杯：单孔独立反应杯，加样、稀释、混合、温育、测光均在反应杯中进行，一批次可存放≥2000个，可连续供给，随时添加。 |
|  |  | ▲14. 试剂位：≥24个，试剂位有在机冷藏功能（4℃-10℃），磁珠试剂支持不间断搅拌。 |
|  |  | 15. 同时分析项目数：可同时分析≥24个项目。 |
|  |  | 16. 试剂更换：支持不停机更换试剂，可通过预约功能实现。 |
|  |  | 17. 底物更换：支持不停机更换，可放置2套发光底物。 |
|  |  | 18. 混匀方式：非接触式高频震荡。 |
|  |  | 19. 清洗方式：12针独立清洗，5遍磁分离清洗,；磁珠的每次清洗，均有聚集分散的过程。 |
|  |  | 20.仪器尺寸：长≤1.5m*宽1.5m。主机为立式机。 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。