### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

### 主要技术要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 牙周电子 探针 | 参数要求 |
|  |  | 具有探测牙周袋深度、附着丧失、膜龈联合功能。 |
|  |  | ▲1.2、可显示全口菌斑分布及临床指标阳性阴性比例，进行菌斑评定能够纵向比较单个牙齿临床变化。 |
|  |  | 1.3、可记录全口牙列情况至少包括：缺失、种植体、桥体、修复体, 软件系统可以记录患者牙列情况，可以长期跟踪患者牙列变化。 |
|  |  | 1.4、可记录牙龈出血化脓、根分叉病变、牙齿松动度，综合评判患者口腔现状及预后指标。 |
|  |  | 1.5、可显示全口菌斑分布及临床指标的阳性阴性比例，进行菌斑评定，自动生成菌斑指数，提高患者的口腔日常护理能力。 |
|  |  | 1.6、能够纵向比较单个牙齿临床变化，经过多次检查后，激活系统的历史对比功能。 |
|  |  | ▲1.7、能够进行危险因素的评估。通过探诊结合问诊，系统会自动评估患者口腔危险因素，可有效地提供患者依从性。 |
|  |  | 1.8、可以连接打印机将探诊结果打印出四页存档彩页，作为病历诊断报告 工具就可以拆装。 |
|  |  | 1.9、在探诊过程中可进行人机对话，对患者进行健康宣教。探诊过程中全程语音播报，患者可在第一时间了解自己的口腔状况，提高了医患之间的有效沟通。 |
|  |  | ▲1.10、探诊压力：15gf±2gf。 恒定的探诊压力由光学解码器自动输出，手柄为有线连接到主机。 |
|  |  | ▲1.11、探诊深度宽于或等于0.2mm-10.0mm。 |
|  |  | ▲1.12、探诊精确度≤0.2mm。 |
|  |  | 1.13、材料：钛合金，可测种植体。 |
|  |  | 1.14、探针直径：0.45mm±0.03mm。 |
|  |  | 配置清单： |
|  |  | 序号 产品名称 数量 1 移动工作站 1套 2 一次性探针手柄 120个 3 中文软件系统 1套 4 专用脚踏控制器 1个 5 15g恒定压力光学解码器 1个 6 USB数据转换盒 1个 7 打印机 1台 8 说明书 1套 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。