### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 分项最高预算限额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声洁牙机（1） | 13台 | 221,000.00 | 拒绝进口 |
| 2 | 超声洁牙机（2） | 9台 | 45,000.00 | 拒绝进口 |

注：投标分项报价超出各分项最高预算限额的作投标无效处理。

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接

受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3. 本项目核心产品为：  超声洁牙机（1）

### 主要技术要求

说明：

1、招标技术要求中，所有标注“▲”的重要技术参数条款需提供产品对应功能的彩页或

产品说明书等相关证明材料，原件备查。如不提供证明资料，该项作负偏离处理；

2、技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人不提供或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声洁牙机（1） | ▲1．输出的尖端主振动偏移（最大值）：90um。 |
|  |  | ▲2.输出的尖端振动频率：28 kHz±3 kHz。 |
|  |  | 3.输出的半偏移力（最大值）：2N。 |
|  |  | 4.尖端输出功率：3W~20W（投标参数超出区间范围的，做负偏离处理）。根据工况实时调整输出功率，保证功率输出稳定、高效。 |
|  |  | 5.进水压力：0.1bar-5bar（0.01MPa-0.5 MPa）（投标参数超出区间范围的，做负偏离处理）。 |
|  |  | 6.运行模式：连续运行。 |
|  |  | ▲7.匹配高分子材料荡洗工作尖。 |
|  |  | ▲8.双水路设计，自动供水模式下可以使用双氧水，次氯酸钠，洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。 |
|  |  | 9.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。 |
|  |  | 10.工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高。 |
|  |  | ▲11.接插式手柄，带 LED 灯，操作视野清晰。 |
|  |  | 12.手柄能耐高温≥134℃和高压≥0.22Mpa消毒。 |
|  |  | ▲13.具备去冠、松桩、根管治疗。 |
|  |  | 14.正玹波驱动，智能动力输出，不会瞬间冲击的电流输出，避免瞬间刺激，治疗温和无痛。 |
|  |  | ▲15.根管再治疗功能：根管深部异物去除，根管口1/3处异物去除。 |
|  |  | 16.根据软硬牙结石等不同牙体表面状态，自动输出正确的功率到工作尖。 |
|  |  | 17．配置清单： 序号 品名 数量 1 接插式手柄 1支*13 2 限力扳手 1个*13 3 根管扳手 1个*13 4 不锈钢消毒盒 1个*13 5 水瓶 1个*13 6 工作尖 5个*13 7 脚踏开关 1个*13 |
| 2 | 超声洁牙机（2） | ▲1.集洁牙、牙周治疗、根管治疗、微创修复和种植体维护等为一体，双水路设计,自动供水模式，活动供水瓶，换水方便、简洁，提高临床操作效果。 |
|  |  | ▲2．输出的尖端主振动偏移（最大值）：90um。 |
|  |  | ▲3.输出的尖端振动频率：28 kHz±3 kHz。 |
|  |  | 4.输出的半偏移力（最大值）：2N。 |
|  |  | 5.尖端输出功率：3W~20W（投标参数超出区间范围的，做负偏离处理）。 |
|  |  | 6.进水压力：0.1bar-5bar（0.01MPa-0.5 MPa）（投标参数超出区间范围的，做负偏离处理）。 |
|  |  | ▲7.运行模式：连续运行。 |
|  |  | ▲8.手柄带LED灯，临床操作更方便。 |
|  |  | 9.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。 |
|  |  | 10.工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高。 |
|  |  | 11.工作手柄可自由拔插，能在高温≥134℃和高压≥0.22MPa中消毒。 |
|  |  | 12.正玹波驱动，智能动力输出，不会瞬间冲击的电流输出，避免瞬间刺激，治疗温和无痛。 |
|  |  | 13.设备可更换LED灯。 |
|  |  | 14.龈上、龈下、根管荡洗。 |
|  |  | 15.根据软硬牙结石等不同牙体表面状态，自动输出正确的功率到工作尖，即使处理顽固牙结石时，也可实现稳定持续的洁治。 |
|  |  | 16. 配置清单： 序号 品名 数量 1 接插式手柄 1支*9 2 限力扳手 1支*9 3 根管扳手 1支*9 4 不锈钢消毒盒 1个*9 5 水瓶 1个*9 6 工作尖 5个*9 7 脚踏开关 1个*9 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。