### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | 12 | 台 | 960,000.00 | 接受进口 |
| 2 | 生化培养箱 | 1 | 台 | 14,000.00 | 拒绝进口 |

备注：1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

| 1、二氧化碳培养箱招标技术要求 |
| --- |
| 一、总体要求 ▲1. 工作环境温度: 10-35℃，工作环境湿度: 20-80%； ▲2.水套式，体积不小于184L，两台可叠放； ★3. 机身自带监测系统：T/C CO2传感器，CO2范围：0-20%，精度优于≤0.1%； ★4.双温度探头，防止温度过冲，温度控制范围高于室温5℃-55℃，精度±0.1℃，均一性≤±0.2℃@37℃； 5.100%凹圆角设计，抛光的不锈钢内壁，有效防止微生物残留； 6. 100% HEPA高效过滤器，24小时持续除菌，保持箱内100级洁净环境，并可出具第三方独立验证白皮书； ▲7.开门后自动CO2截流功能，关门后5分钟箱内恢复到100级洁净水平，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次； 8.所有进样口以及取样口都设有微生物过滤器，最大程度减少箱内污染机会； 9.双层玻璃内门具有加热功能，防止水汽形成，衬垫可拆卸清洗及高压灭菌； 10.可选配8扇独立玻璃小门； 11.内外门可左右换向开关；外门为无氟绝热材料，带磁性外门密封垫； 12.开门后自动CO2截流功能，开关门后5分钟箱内恢复到100级洁净水平； 13.微处理控制/监测系统功能包括：参数设定、运行、校正和系统配置； 14.复式温度探头，独立的超温保险/报警； 15. 报警：断电，温度差异、CO2浓度差异、（选配O2浓度差异、湿度差异）； 16. 可选配去除有机挥发气体的高效过滤器； ▲17.可升级同品牌耐CO2摇瓶培养模块，载重不低于6kg，最大转速不低于300rpm； 18. 触摸屏操作面板，数字及图像化连续显示培养过程中参数变化，可通过标配USB接口下载运行数据（错误及数据日志）； 19. 每台配置：CO2培养箱主机12台，电抛光不锈钢搁板48块，不锈钢增湿盘12个。 |
| 二、配置清单 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电抛光不锈钢搁板 | 块 | 48 |
| 2 | 不锈钢增湿盘 | 个 | 12 |

2、生化培养箱招标技术要求

一、总体要求 1.采用超大屏幕触摸式荧幕画面，荧幕操作简单。 2.有定值\程序二种模式可供切换选择，程式编辑容易。 3.人性化帮助菜单键，可指导初次使用人员掌握各项功能的使用方法。 4.屏幕可显示即时运转温度曲线图。 5.程式30段99循环步骤的容量，每段时间设定最大值为9999分钟。 6.具有P.I.D自动演算功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。 7.可配嵌入式打印机或RS-485通讯接口，可将数据上传电脑。 8、控温范围：0-60℃ 9、温度分辨率：0.1℃ 10、温度波动度：±0.5℃ 11、载物托架（标配）2块 12、工作室尺寸(mm)：500×450×650

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。