### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 人机共存消毒器 | 30台 | 拒绝进口 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1*30 | 台 |
| 2 | 智能遥控系统 | 1*30 | 只 |
| 3 | 合格证 | 1*30 | 套 |
| 4 | 电池 | 1*30 | 只 |
| 5 | 滤芯 | 1*30 | 套 |
| 6 | 高性能消杀灯管 | 3*30 | 条 |

备注： 1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

说明：

技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。

1.采用吊顶式安装，一体化的高强度材质外壳，表面为光滑型、无缝隙，无裸露铆钉，不得占用地面、墙面空间，并具有LED照明功能（提供原厂证明文件或彩页）。

2.▲具有消毒报警功能，消毒功能即将失效/已经失效应有明显的指示（提供原厂证明文件或彩页，原件备查）。

3.设备具有遥控、人工集中控制、定时集中控制等功能，可根据不同使用场所要求配置。

4.▲外观尺寸采用标准吊顶尺寸1200mm*600mm*100mm,可以直接嵌入到吊顶内，也可采用吊装安装，产品厚度≤100mm，需适应多种安装要求（提供原厂证明文件或彩页）。

5.▲LED照明时间可达20000小时，紫外线灯管使用寿命可达5000小时（提供原厂证明文件，原件备查）。

6.正常工作条件：

6.1环境温度：5℃～40℃；

6.2相对湿度：≤80%；

6.3大气压力：86KPa～106Kpa；

6.4电源：电压 AC220V 频率 50Hz。

7.安全防护分类：Ⅰ类设备。

8.性能参数：

8.1消毒空间（m3）：≤20；

▲8.2机内紫外线辐射强度（μW/cm2）≥50（提供原厂证明文件，原件备查）；

8.3循环消毒风量(m3/h) ：≥200；

8.4机外紫外线泄漏强度（μW/cm2）：≤1；

8.5消毒时空气中的臭氧含量(mg/m3)：≤0.16；

8.6消毒后空气中的平均细菌总数（cfu/ m3）：≤200；

8.7噪声(dB )：≤50；

8.8输入功率（VA）：≤180；

8.9消毒时间（h）：≤ 2。

9.消毒效果:

9.1对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%（提供相关证明文件，原件备查）；

9.2对空气中自然菌的消亡率≥90%。

10.▲符合：GB28235-2011《紫外线空气消毒器安全与卫生标准》的使用条款的要求（提供原厂证明文件，原件备查）。

11.▲生产厂家具有使用氧气杀菌的空气净化装置的专利，有利于提高产品的可靠性，空气通过MERV-6过滤器，去除空气中的大颗粒粉尘（提供原厂证明文件）。

12.▲产品通过欧盟CE认证（提供体系认证证书）。

13.▲机器通过增压进风原理进行工作（提供原厂证明文件）。

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、本项目为非单一产品采购项目，多家投标人提供的两种设备品牌都相同的，按第2条款规定处理。