### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 台 | 接受进口 |

备注：本项目接受进口产品投标，但不排斥国内产品参与投标。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以“财库[2007]119号文”和“财办库[2008]248号文”的相关规定为准 。）

### 主要技术要求

| 一、总体要求 1、LED三色荧光； 2、IC2S无限远色差反差双重校正光学系统； 3、调焦行程13mm，可设置调焦上限； 4、观察镜筒，高眼点设计，镜筒360度上下自由翻转。 二、主机要求 1、光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离；低重心设计，载物台高度低于220mm。 ▲2、调焦：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环，调焦行程13mm，可设置调焦上限。 3、明场照明装置： ▲3.1外置式透射光照明器，12V37W卤素灯或3W冷光LED光源；两种光源二选一； ▲3.2显微镜内置式12V60W支持电源； ▲3.3带节能模式，置于节能模式，显微镜待机15min以后自动关闭明场电源； ▲3.4带白平衡滤色片、减光片等。 4、载物台： 4.1高抗磨损性圆角无槽阳极化处理覆盖层载物台； 4.2载物台面积232*230mm，带操作手柄，行程130*85mm； 4.3带多孔板样品夹、玻片夹、35至90mm培养皿夹。 5、观察镜筒： ▲5.1 超宽视野目镜筒，视场数≥23mm; ▲5.2 2档分光：肉眼100%/相机100%； ▲5.3 高眼点设计，镜筒360度上下自由翻转。 6、目镜： ★6.1 10倍超宽视野目镜，视场数≥23mm； 6.2 双眼屈光度可调。 ★7、物镜：针对倒置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜，满足普通明场、相差、荧光等3种观察方式： ▲7.1物镜转换器：5位物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定；国际标准的M27物镜接口，具有齐焦功能； 7.2平场消色差物镜 5×， 数值孔径：NA≥0.15，工作距离≥10.1mm（使用D=1.0mm培养皿）； 7.3平场消色差物镜 10×， 数值孔径：NA≥0.25，工作距离≥4.5mm（使用D=1.0mm培养皿）； 7.4长工作距离平场荧光相差物镜 20×， 数值孔径：NA≥0.40，工作距离≥4.3mm（使用D=1.0mm培养皿），待校正环； 7.5长工作距离平场荧光相差物镜 40×， 数值孔径：NA≥0.60，工作距离≥2.0mm（使用D=1.0mm培养皿），带校正环。 8、聚光镜： ★8.1 聚光镜采用平推式设计，观察大型样品时，可以直接将聚光镜平推； 8.2长工作距离聚光镜系统，工作距离≥53mm，N.A≥0.40；满足5-63X物镜观察；带明场观察、相差观察； 9、LED荧光系统 ▲9.1荧光光源：即开即用，超长寿命， LED冷光源。 9.2荧光切换：根据所使用的荧光块，自动切换LED光源波长，并自动记录不同通道的激发强度； 9.3荧光滤色镜套： 9.3.1红蓝绿三组带通滤色块，均采用荧光无漂移设计； 9.3.2紫外激发波长300-385nm，发射波长420-470nm； 9.3.3蓝光激发波带宽450-490nm，发射波长500-550nm； 9.3.4绿光激发波带宽530-560nm，发射波长570-640nm； 9.4荧光激发块转盘：≥4孔 |
| --- |
| 配置清单 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | Axio Vert.A1显微镜主机 | 台 | 1 |
| 2 | 双目镜筒 | 个 | 1 |
| 3 | 三目分光连接件 | 个 | 1 |
| 4 | 分光镜 | 个 | 1 |
| 5 | 透射光源 | 个 | 1 |
| 6 | 12V 37W 卤素灯泡 | 个 | 1 |
| 7 | 载物台 | 个 | 1 |
| 8 | 多功能样品夹组 | 个 | 1 |
| 9 | 长工作距离平场消色差相差物镜组5x、10 x、20x、40x各一个 | 个 | 4 |
| 10 | 相差环组 | 个 | 1 |
| 11 | LED荧光光源385nm、470nm、540-580nm各一个 | 个 | 3 |
| 12 | 荧光滤色镜座 | 个 | 1 |
| 13 | 荧光滤色镜套（DAPI） | 个 | 1 |
| 14 | 荧光滤色镜套（GFP） | 个 | 1 |
| 15 | 荧光滤色镜套（Cy3） | 个 | 1 |
| 16 | 10倍视场23mm目镜 | 个 | 2 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。