### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 新生儿无创双水平呼吸机 | 2台 | 拒绝进口 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1×2 | 台 |
| 2 | 主机台车 | 1×2 | 个 |
| 3 | 湿化器 | 1×2 | 套 |
| 4 | 压力发生器（鼻塞、软帽） | 1×2 | 套 |
| 5 | 鼻氧管 | 2×2 | 个 |
| 6 | 加热呼吸管路 | 1×2 | 套 |
| 7 | 空气气源软管 | 1×2 | 条 |
| 8 | 氧气气源软管 | 1×2 | 条 |
| 9 | 管路吊臂 | 1×2 | 个 |
| 10 | 水袋支架 | 1×2 | 个 |
| 11 | 呼吸采集盒 | 1×2 | 个 |
| 12 | 腹部呼吸传感器 | 2×2 | 个 |
| 13 | 电源线 | 1×2 | 根 |
| 14 | 说明书 | 1×2 | 本 |

备注： 1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

1、≥8寸LED彩色液晶屏，触控操作；

2、参数显示：气道压力、平均压、气道峰压、呼末正压、吸入氧浓度、自主呼吸率、吸呼比、吸气时间、呼气时间、流量；

3、图形显示：压力－时间波形、流量柱状图。

4、▲内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%~100% ，控制精度±3%。

5、内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，具备氧传感器自动校准和测试功能。

6、采用柯恩达效应的压力发生器，兼容infant flow/infant flow LP/medijet/π tube，近鼻端压力监测。

7、采用专利腹式呼吸传感器测量呼吸频率，Resp（自主呼吸频率）监测范围：0~200次/分钟。

8、NCPAP模式：

8.1、▲具有窒息监测及窒息唤醒功能

8.2、直接设定CPAP(气道压力)值：1-13cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

8.3、P apnea（窒息唤醒压力）3-20cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

8.4、T apnea（窒息时间）：OFF，1s-30s，默认20s。

9、双水平通气NIPPV模式：

9.1、PEEP（呼末正压）：1-13cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

9.2、Pinsp（吸气压力）：3-20cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

9.3、Rate（呼吸频率）：1-120bpm。

9.4、Ti（吸气时间）：0.1s-15s。

10、同步双水平SNIPPV模式：

10.1、具有窒息监测及后备通气

10.2、PEEP（呼末正压）：1-13cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

10.3、Pinsp（吸气压力）：3-20cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

10.4、Ti（吸气时间）：0.1s-15s。

10.5、Rb（后备频率）：1bpm-120bpm。

11、HFNC高流量氧疗模式：

11.1、流量0.5L/min-20L/min可调，精度：±0.2L/min或±5%，取大者，具有压力、呼吸监测功能。

11.2、▲所有通气模式下均具有快氧通气功能

11.3、快氧通气持续时间30s、60s、90s、120s可调，氧浓度23%-100%可调。

11.4、具有开机自检功能。

12、所有通气模式下均具有手动通气功能

13、手动通气持续时间1s-15s可调，

14、NCPAP/NIPPV/SNIPPV模式下，手动通气压力3-20cmH2O可调，

15、高流量氧疗模式下，手动通气流量3L/min-25L/min可调。

16、▲具备气道压力泄露自动补偿功能。

17、内置空气气源排水过滤装置。

18、具有手动/自动设置报警上下限功能。

19、可设定报警延时时间：1~10S。

20、报警静音不少于120S。

21、数据存储：具有不少于长达120小时趋势表、趋势图功能，报警日志功能。

22、标配内置加热丝式重复使用呼吸管路，呼吸管路可高温高压消毒。

23、标配重复性湿化水罐，可高温高压消毒。

24、标配伺服控制加温加湿型湿化器。

25、可选配空压机，与主机同一品牌。

26、具备锂电池，充满可使用≥4小时。

27、通过CE/SFDA注册。

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。