### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 根管显微镜 | 1台 | 接受进口 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主镜系统 | 套 | 1 |
| 2 | 180度倾角可调双目镜筒 | 套 | 1 |
| 3 | 12.5X 目镜筒系统 | 套 | 1 |
| 4 | 瞳距调节盘 | 套 | 1 |
| 5 | 物镜系统 | 套 | 1 |
| 6 | 光源影像控制舱（12V 100W卤素灯泡两支） | 套 | 1 |
| 7 | 落地式移动支架系统 | 套 | 1 |
| 8 | 移动支架刹停装置 | 套 | 1 |
| 9 | 防尘罩 | 个 | 1 |
| 10 | 电源线 | 条 | 1 |
| 11 | 操作说明书 | 本 | 1 |
| 12 | 影像模块 | 套 | 1 |
| 13 | 显示器 | 台 | 1 |
| 14 | 显示器支架 | 套 | 1 |

备注： 1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

一、设备名称：

1.1 产地：国际知名品牌，在广东拥有良好的售后服务；

1.2 用途：口腔科专用，用于牙科根管手术等治疗。

二、显微镜主镜

2.1  电源220V 50Hz；

2.2  单人双目口腔显微镜；

2.3  ▲人体工学0-180°倾角可调全金属双目镜筒，带瞳距调节旋钮，范围：55-75mm。

2.4  广角目镜放大倍数12.5X；

2.5  ▲广角目镜带屈光补偿功能，广角目镜屈光补偿+5/-8，即近视可调800度，远视可调500度；目镜上方配有圆形可调瞳距调节盘，瞳距可调55mm-75mm，每个刻度精确到1mm;；

2.6  广角目镜眼杯高度可调；

2.7  放大倍数: 1.9X — 18.2 X（12.5X目镜）；

2.8  ▲手动连续变焦系统 ，调焦范围200mm-415mm ；

2.9  5级变倍系统，变倍系数：1:6；

2.10 视野范围12mm-116mm（12.5X目镜）；

2.11物镜前端配有镜头保护片，可以防止唾液和血液的飞沫，并可以酒精消毒反复使用；

2.12 主镜前后倾角调节范围-30°~ +110°；

2.13光学滤镜选择器要提供三种滤镜使用模式：

1）内置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，以便手术中更好的识别，防止术中发生意外；

2）内置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；

3）内置白色滤光片用于普通检查，可过滤刺眼的反射光；

2.14 ▲配有复消色差光学系统，有效纠正三种色光的色差，确保图像色彩的还原度和饱和度，同时大大增加图像的分辨率、对比度和景深。

三、光源照明系统

3.1冷光源照明系统；

3.2光源传导方式：光导纤维；

3.3主光源：内置式12V 100W卤素灯一支；

3.4应急光源：内置式12V 100W卤素灯一支；

3.5▲双光源：主光源和应急光源同时内置在光源控制舱内，光源控制舱设有一键快速切换应急光源功能按键，可在主光源发生故障时，迅速切换到应急光源，保证手术顺利进行；

3.6可通过亮度调节旋钮进行调节亮度功能，控制方便省时。

3.7▲光斑直径大小可调，最小直径11mm。

3.8全部电缆内置在支架内部，外部无线缆裸露。

四、支架系统

4.1 ▲C型臂X、Y、Z三轴独立平衡系统，显微镜主镜可水平调整倾斜度0-360度，带水平倾斜阻尼调节旋转钮、平衡调节转钮、安全位置锁定装置，阻尼大小清晰可分辨；

4.2 ▲支架臂最大承重14公斤

4.3可选四种悬挂安装方式：推拉式支架、悬吊式支架、壁挂式支架。

4.4推拉式显微镜支架高度不小于1730mm，显微镜旋转范围为360度。

4.5悬挂式显微镜升降范围不小于1570mm，显微镜旋转范围不小于160度。

4.6伸展臂长不小于1300mm，显微镜最大伸展范围不小于1650mm。

4.7底座带万向轮和刹车，移动灵活方便。

五、影像模块

5.1可实现影像画面冻结，照相，摄像功能支持HD1080P 60帧/ 秒；

5.2可选配脚踏开关及无线鼠标；

5.3多种输出模式：HDMI 无线WIFI传输，可以通过局域网连接手机或笔记本实现同步；

5.4内置内存存贮，也可外置高速U盘并可支持1T移动硬盘热插拔存储；

5.5图像可实现360度翻转，局部显示，局部放大，图像对比回放等功能。

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。