### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | 1 | 批 | 部分接受进口 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高投标限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式高速离心机 | 1 | 台 | 1.78 | 接受进口 |
| 2 | 离心机（1.5ml） | 1 | 台 | 1.2 | 不接受进口 |
| 3 | 台式常温离心机（1.5ml） | 5 | 台 | 15 | 接受进口 |
| 4 | 台式冷冻离心机（1.5mL） | 1 | 台 | 7 | 接受进口 |
| 5 | 台式冷冻离心机（50ml） | 1 | 台 | 20 | 接受进口 |
| 6 | 台式高速离心机(配水平转头) | 1 | 台 | 14 | 接受进口 |
| 7 | 普通台式离心机 | 5 | 台 | 25 | 接受进口 |
| 8 | 掌上离心机 | 3 | 台 | 0.3 | 不接受进口 |

注：投标分项报价超出各分项最高投标限价的作投标无效处理。

本项目核心产品为：  台式冷冻离心机（50ml）、台式高速离心机(配水平转头)

备注：1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

- 台式高速离心机

1.	最高转速：15,200转/分, 转速设定精度：1转/分
2.	▲最大离心力：25,830×g
3.	▲最大离心容量：4×1000mL
4.	驱动系统：无碳刷电机直接驱动
5.	运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式
6.	加/减速选择：9加速/10减速
7.	▲具备灯塔模式：可设置放大的离心时间和指示条，可在实验室远处观察离心运行状态，且具备音量可调的报警功能。
8.	其它功能模式：转子生命周期管理，日志数据管理，可存储99 个程序，步进程序，访问控制，ACE 运行模式，自动开/关，并具备USB 端口插入及保存离心数据。
9.	▲水平转头吊篮及密封盖必须通过国际公认的第三方实验室生物安全认证，可以有效防止气溶胶的泄漏。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。
10.▲原厂可选碳纤维材质转头，具备15年的保修。节省了设备投入和废弃物处理的成本。且比传统铝合金及钛合金材料都轻便，方便转头更换。
11.▲具备语种选择和RCF设定功能
12.可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能
13.噪音：≤57 dB
14.▲具备转头自锁设计，通过按键即可完成转头的锁死和更换，无需借助工具，可在3秒内快速安全地更换转子；
15.▲可选碳纤维材质转头，轻便，耐腐蚀且热绝缘。无金属疲劳，可提供15年质保。
16.▲配备耐化学腐蚀的全彩触摸控制面板，支持分步离心编程与ACE离心积分功能。
17.▲触摸屏智能识别并显示转头信息，并提示用户选择相应吊篮编号。运行过程中对转头不平衡提示报警，并可主动刹停。软件可对转头寿命进行监控，并提示更换。
18. ▲配置如下：
18.1  符合参数要求的主机1台；
18.2  4×1000 mL水平转头一个；

18.3  配套使用吊篮4个；

18.4  配套使用防生物污染密封盖4个；

18.5  最大离心转速不低于3800rmp，最大离心力不小于3374×g，,196×5/7mL采血管适配器1套；

18.6  100×9/10 mL采血管适配器1套；

18.7  配备酶标板适配器4个，可离心4 x 6 标准板或4 x 2 深孔板。

- 离心机（1.5ml）

1.最大离心容量≥12×2 mL
2.最大转速≥12500 rpm (100 rpm 步进)
3.最大离心力≥9800×g (100×g 步进)
4.离心时间设定：1 秒到30 分(1 秒步进) 或Quick Spin 快速离心
5.噪音：51-53 dBA	
6.功率：110-240 V，50-60 Hz，带4 个可更换插头
7.外观尺寸（cm）≤20.3×17.1×11.4
8.重量≤1.41kg，方便移动
9.质量认证：CE，CSA
10. ▲塑料离心盖，方便观察样品运行状态
11.▲配置：

11.1  符合参数要求的离心机主机1台；

11.2  12×1.5/2.0 mL 转头1个；

11.3  32×0.2 mL 转头 ( 单独或4×8 条板)1个；

11.4  0.2 mL 适配器12 支；

11.5  0.5 mL 适配器12 支。

- 台式常温离心机（1.5ml）

1. 最高转速：13300rmp ；最大离心力：17000xg；
2. ▲气密性角转头具备防生物污染功能，可提供UK卫生保护署CAMR实验室认证证书；
3. ▲微量转头防生物污染密封盖采用透明材质，无需将转头盖取下即可可方便地观察离心管的离心情况；
4. ▲24 x 1.5/2.0 mL转头盖采用卡扣设计，无需旋钮即可完成锁定，安全方便；
5. 可选配18孔双排角转头，无需适配器即可同时离心18个1.5/2.0 mL和18个0.5 mL微量离心管；
6. 转头可高压灭菌；
7. 驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动；
8. 噪音：小于56dBa；
9. 控制系统：电脑控制系统大屏幕显示，使操作更简单；
10. 加速至最高转速≤11秒；
11. 运行时间控制:1-99，快速离心或者连续离心；
12. 安全性能：转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护； 
13. 时间设置：1-99分钟，增量1分钟；
14. ▲配置：

14.1  符合上述参数要求主机5台；

14.2  24 x 1.5 / 2.0 mL防生物污染转头5个。

- 台式冷冻离心机（1.5mL）

1. 最高转速：14800rmp ；最大离心力：21100xg 
2．控温范围：-9℃到40℃，1℃递增
3. ▲气密性角转头具备防生物污染功能，可提供UK卫生保护署CAMR实验室认证证书。
4. ▲微量转头防生物污染密封盖采用透明材质，无需将转头盖取下即可可方便地观察离心管的离心情况
5. ▲24 x 1.5/2.0 mL转头盖采用卡扣设计，无需旋钮即可完成锁定，安全方便
6. 转头可高压灭菌 
7. 驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动
8. 噪音：小于50dBa 
9. 控制系统：电脑控制系统大屏幕显示，使操作更简单 
10. 加速至最高转速≤10秒
11. 运行时间控制:1-99，快速离心或者连续离心    
12. 安全性能：转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护 
13. 时间设置：1-99分钟，增量1分钟  
14. ▲配置：

14.1  符合上述参数主机1台；

14.2  24 x 1.5 / 2.0 mL防生物污染转头1个；

14.3  18孔双排角转头1个，无需适配器即可同时离心18个1.5/2.0 mL和18个0.5 mL微量离心管。

- 台式冷冻离心机（50ml）

1.	最高转速：15,200转/分, 转速设定精度：1转/分
2.	▲最大离心力：25,830×g
3.	▲最大离心容量：4×1000mL
4.	温度控制范围：从-10 到+40度
5.	驱动系统：无碳刷电机直接驱动
6.	运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式
7.	加/减速选择：9加速/10减速
8.	▲具备灯塔模式：可设置放大的离心时间和指示条，可在实验室远处观察离心运行状态，且具备音量可调的报警功能。
9.	其它功能模式：转子生命周期管理，日志数据管理，可存储99 个程序，步进程序，访问控制，ACE 运行模式，自动开/关，并具备USB 端口插入及保存离心数据。
10.▲水平转头吊篮及密封盖必须通过国际公认的第三方实验室生物安全认证，可以有效防止气溶胶的泄漏。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。
11.▲原厂可选碳纤维材质转头，具备15年的保修。节省了设备投入和废弃物处理的成本。且比传统铝合金及钛合金材料都轻便，方便转头更换。
12.▲具备语种选择和RCF设定功能
13.可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能
14.噪音：≤57 dB
15.▲具备转头自锁设计，通过按键即可完成转头的锁死和更换，无需借助工具，可在3秒内快速安全地更换转子；
16.可选碳纤维材质转头，轻便，耐腐蚀且热绝缘。无金属疲劳，可提供15年质保。
17.▲配备耐化学腐蚀的全彩触摸控制面板，支持分步离心编程与ACE离心积分功能。
18.▲触摸屏智能识别并显示转头信息，并提示用户选择相应吊篮编号。运行过程中对转头不平衡提示报警，并可主动刹停。软件可对转头寿命进行监控，并提示更换。
19. ▲配置如下：
19.1  符合参数要求的主机1台；
19.2  4×1000 mL水平转头1个；

19.3  配套使用吊篮4个；

19.4  防生物污染密封盖4个；

19.5  最大离心转速不低于4200rmp，最大离心力不小于4121×g，配套40×50mL尖底管适配器1套；

19.6  配备碳纤维8x 50 mL角转头一个，轻便，耐腐蚀且热绝缘，无金属疲劳，15年质保，最大转速14500rpm，最大离心力不小于24446×g。

- 台式高速离心机（配水平转头）

1.	最高转速：15,200转/分, 转速设定精度：1转/分
2.	▲最大离心力：25,830×g
3.	▲最大离心容量：4×1000mL
4.	驱动系统：无碳刷电机直接驱动
5.	运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式
6.	加/减速选择：9加速/10减速
7.	▲具备灯塔模式：可设置放大的离心时间和指示条，可在实验室远处观察离心运行状态，且具备音量可调的报警功能。
8.	其它功能模式：转子生命周期管理，日志数据管理，可存储99 个程序，步进程序，访问控制，ACE 运行模式，自动开/关，并具备USB 端口插入及保存离心数据。
9.	▲水平转头吊篮及密封盖必须通过国际公认的第三方实验室生物安全认证，可以有效防止气溶胶的泄漏。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。
10.▲原厂可选碳纤维材质转头，具备15年的保修。节省了设备投入和废弃物处理的成本。且比传统铝合金及钛合金材料都轻便，方便转头更换。
11.▲具备语种选择和RCF设定功能
12.可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能
13.噪音：≤57 dB
14.▲具备转头自锁设计，通过按键即可完成转头的锁死和更换，无需借助工具，可在3秒内快速安全地更换转子；
15.▲可选碳纤维材质转头，轻便，耐腐蚀且热绝缘。无金属疲劳，可提供15年质保。
16.▲配备耐化学腐蚀的全彩触摸控制面板，支持分步离心编程与ACE离心积分功能。
17.▲触摸屏智能识别并显示转头信息，并提示用户选择相应吊篮编号。运行过程中对转头不平衡提示报警，并可主动刹停。软件可对转头寿命进行监控，并提示更换。
18.▲配置如下：
18.1  符合参数要求的主机一台；
18.2  4×1000 mL水平转头一个；

18.3  配套使用吊篮4个；

18.4  防生物污染密封盖4个；

18.5  最大离心转速不低于3800rmp，最大离心力不小于3374×g，,196×5/7mL采血管适配器1套；

18.6  100×9/10 mL采血管适配器1套；

18.7  配备酶标板适配器4个，可离心4 x 6 标准板或4 x 2 深孔板。

- 普通台式离心机

1. 最大离心容量4×145ml；最高转速4500rpm，最大离心力3260×g
2. 通风型；
3. 最大转速：16000rpm（24*2mL转头）；
4. 直流无碳刷电机，微处理器控制系统；
5. 可设置96个程序及3个快捷程序 ，程序可命名及设定保护密码；
6.具备 瞬时离心功能；
7. 2种加速程序和减速程序（标准及Soft运行）；
8. 最大离心时间：9小时59分钟+连续离心；
9. ▲具备转头自锁设计，通过按键即可完成转头的锁死和更换，无需借助工具，可在3秒内快速安全地更换转子；
10. ▲吊篮密封装置：可单手进行盖子的密封，无需旋盖、搭扣等复杂操作即可保证生物安全性；
11. 具备加速，减速以及不平衡监控，使得安全性最大化，运行顺利，保证重现的实验结果；
12. ▲生物污染密封盖具备第三方认证；
13. 电子式门锁：简单的关闭和锁定过程，一个手指即可完成；可选择自动开盖以及开盖密码保护功能；
14. ▲多种转头可选，包括同品牌碳纤维探头。转头自动识别，满足各种常规需求；
15. 符合人体学设计的高度，流线型设计使得装入取出样品都十分容易，清洁方便；
16. ▲操作界面具备语种选择功能；
17. 质量认证：UL/CSA/CE/IVD/Biosafety生物安全性认证；
18. 配置：

18.1  离心机主机5台；

18.2  配4×145ml水平转头5个；

18.3  圆形吊篮及密封盖20个；

18.4  配套4×50 mL 尖底管适配器5套；

18.5  8×15 mL 尖底管适配器5套。

- 掌上离心机

1. 运行安静，噪音小于50db；
      2. 上盖开关外凸设计，按下开关上盖自动弹开95度，方便单手操作；
      3. 独特的转子卡扣设计，方便转子更换和取放；
      4. 配置LED显示屏，显示转速和设定时间，更加科学严谨；
      5. 运行平稳，采用免维护电机经久耐用，安全可靠；
      6. 外形精致小巧，一机多用，满足多种实验需求；
      7. 额定转速3000-10000rpm；
      8. 多种适配器可选，适用于0.2ml,0.5ml,1.5ml,2.0ml,0.1和0.2ml的pcr8联管，最大

装载量2ml*8，0.2mlPCR管*16。

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。