### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 裸眼3D内窥镜图像处理系统 | 1套 | 拒绝进口 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥28吋裸视3D显示器 | 台 | 1 |
| 2 | 一体化人工智能芯片主板 | 套 | 1 |
| 3 | 红外目标跟踪系统 | 套 | 1 |
|  | A、工业镜头+红外滤片 | 套 | 2 |
|  | B、红外灯发光板 | 组 | 1 |
|  | C、CMOS传感器 | 套 | 2 |
| 4 | 定制化跟踪手术帽 | 批 | 1 |
| 5 | 定制显示器辅助系统（台车） | 套 | 1 |
| 6 | 显示器支架 | 个 | 2 |

备注： 1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

（一）医用裸视3D内窥镜图像处理系统技术要求

功能要求：

1、采用裸眼3D显示技术，无需佩戴3D眼镜即可呈现立体图像；

2、具备术者位置跟踪定位功能，在观看范围内给术者自动呈现立体图像；

3、屏幕分辨率与腔镜图像采集分辨率完全匹配，达到图像真实还原；

▲4、采用柔性，非电路简易辅助跟踪定位标记物，自动锁定主刀者；

5、在环境光关闭的情况下不影响立体图像显示；

▲6、具备智能术者站位引导功能并在显示画面上有图标，提示术者标准站位；

7、具备2D/3D自动双向切换功能，系统可实时自动切换为2D画面；

8、采用一体式单机设计，一键启动、全智能式操作；

9、采用嵌入式单主板设计，无需散热风扇，可无噪音工作；

10、采用高稳定性，高安全性，免维护的Linux系统平台；

11、具备一路HDMI，两路SDI信号输入接口，全制式兼容市面上各主流品牌3D内窥镜摄像系统；

12、整机具备调试接口，可通过调试接口进行系统升级和维护；

▲13、具备亮度调节实体按键，可根据术者个人偏好进行图像亮度增减调节； ▲14、广东省内医院正式用户名单至少三家以上，并提供用户名单。

技术参数：

1、显示器分辨率：≥1920*1080；

2、面板刷新率：≥60fps。

3、显示器尺寸：≥28吋；

4、显示器平均亮度：≥300nit。

5、显示器对比度：≥1000：1；

6、显示器屏幕比例：≥16：9。

7、前后观看范围：1.5m~2.5m；

8、左右观看范围：-50cm~+50cm。

9、外形尺寸：≥670x405x80mm。

10、外壳材质：航空级铝合金；

11、额定功率：DC12V/5A。

（二）辅助系统（台车）技术要求

功能要求：

1、升降方式：机械升降；

2、材质：铝合金、钢板、ABS/PC。

技术参数：

1、显示器支架承重：≥25kg；

2、显示器支架俯仰角：0~15°。

3、显示器支架左右旋转角度：+-90°；

4、升降行程：≤500mm。

5、推车顶部离地高度：1200~1700mm；

6、脚轮：4”。

7、推车净重：≤25kg。

（三）柔性辅助跟踪定位标记物技术要求

功能要求：

1、与显示器中的位置跟踪定位模块配合使用，实现目标的跟踪与定位； 2、不自主发射红外光。 3、可直接贴于手术帽上； 4、单个质量不大于5g。

技术参数：

1、形状：圆形；直径：≤50mm； 2、反射系数：≥420cd/lx·m2。

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。