### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 软式内镜清洗消毒机 | 2台 | 接受进口 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机一台 | 1*2 | 台 |
| 2 | 内镜洗消连接器 | 1*2 | 套 |
| 3 | 0.2微米终末水过滤芯 | 1*2 | 套 |
| 4 | 0.2 微米空气过滤芯 | 1*2 | 套 |
| 5 | 入水管和排水管 | 1*2 | 根 |
| 6 | 16A 电源线 | 1*2 | 根 |
| 7 | 渗漏检测堵头 | 1*2 | 个 |
| 8 | 净水超滤机 | 1*2 | 台 |
| 9 | 出厂检测报告 | 1*2 | 个 |

备注： 1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

说明：

技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。

总体要求：

对医用软式内窥镜的清洗清毒。

主机要求：

1、对软式内镜进行清洗消毒时, 内镜全部浸泡在清洗消毒舱中，并且全过程对内镜进行全自动渗漏检测，如发现渗漏，机器自动报警,符合GB30689内镜消毒机国家标准，并同时满足ISO15883-1和ISO15883-4的国际标准。（需提供产品彩页或产品用户手册等相关证明材料）

2、兼容性：兼容各种品牌软式内镜，活检管道、抽吸管道及附加管道均可进行连接，可实现全管道灌流清洗消毒及酒精。并用颜色区分连接管路，红色连接活检/抽吸管道，蓝色连接注水注气管道以及附加管道，绿色连接渗漏测试接口。

3、洗消数量：洗消1条软式内镜，避免交叉污染。

▲4、试剂：清洗剂及消毒剂一用一排，抽取≤50ml清洗剂，≤100ml过氧乙酸，按固定稀释比稀释，浓度恒定。单桶（5L）清洗剂可清洗≥100根内镜，单桶（5L）过氧乙酸消毒剂可清洗≥50根内镜。（需提供产品彩页或产品用户手册等相关证明材料）

▲5、内镜渗漏检测功能：全自动全过程持续的对内镜进行渗漏检测，一旦发现渗漏，立刻报警，自动排水；可检测到的最小压力差≤30mbar。（需提供产品彩页或产品用户手册等相关证明材料）

6、清洗功能：使用低泡多酶清洗剂，35℃下进行清洗，且具备去除生物膜功能。

7、消毒功能：使用低浓度过氧乙酸消毒液，浸泡消毒，接触浓度为500ppm，消毒阶段温度为40℃。

8、漂洗功能：使用经过0.2微米过滤芯过滤的水进行漂洗，符合WS507-2016终末漂洗水要求。

9、干燥功能：通过0.2微米空气过滤塞过滤产生无菌空气干燥内镜管腔，并可选用酒精干燥功能。

▲10、清洗消毒全过程所用时间：完成软式内镜的渗漏检测，预清洗、酶清洗、漂洗、消毒、无菌水漂洗、干燥等全部工作程序时间≤22分钟。其中过氧乙酸消毒剂的消毒作用时间为6分钟。（需提供产品彩页或产品用户手册等相关证明材料）

11、清洗消毒机具备自身消毒功能及延迟漂洗功能：每日可执行一键设备自身消毒，保证可以由工作人员自行操作，自身消毒时间≤16分钟。机器具备延迟漂洗功能，自身消毒后，水过滤芯以及清洗机的整个循环系表面覆盖有低浓度消毒剂，处于抑菌状态，次日对设备自动进行漂洗。

12、自动故障诊断：机器可自动识别并显示14种故障信息以及故障编号，并提供快速解决操作方案。

13、标准工作程序：设置有5种标准工作程序：清洗消毒程序；仅消毒程序；追加漂洗程序；自身消毒程序；除垢程序。

▲14、显示屏：4.3英寸液晶显示触摸屏，象形化按钮，显示清洗消毒各个阶段的温度，时间，所使用的化学试剂，如发生故障显示报警号及处理方案，以及其他即时信息。（需提供产品彩页或产品用户手册等相关证明材料）

15、化学试剂注入：设备直接与试剂桶卡扣式相连，无需人工分配罐装，由机器全自动计量、注入清洗剂、消毒剂。

▲16、清洗舱门密封圈：清洗舱可充气膨胀式舱盖完全密闭，完全避免消毒剂挥发气体外泄。（需提供产品彩页或产品用户手册等相关证明材料）

17、水温条件：内置加热装置，用于加热常温用水；也可直接接入外部热水。

18、追溯功能：具备追溯功能，内置打印机，可记录洗消过程，打印消毒记录，内部SD存储卡可存储历史打印记录。

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。