### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式新生儿转运暖箱 | 1套 | 接受进口 |

备注：本项目接受进口产品投标，但不排斥国内产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以“财库[2007]119号文”和“财办库[2008]248号文”的相关规定为准 。）

### 主要技术要求

- ▲床垫可360º旋转，便于操作。

- 1床垫具备防水解压性能，能降低患儿褥疮滋生率，控制感染。

- 床垫最大承重≥13.6kg。具备提示调整床面于水平位功能，具有床面水平标尺标称床面的水平。

- 球面反射加热体设计，提供沙漏式加热路径。提供全面的床面辐射热能，削减旁侧的多余热辐射，使床边执行X光拍片甚至手术操作的医护人员头顶不致过热。

- 可保证在进行X光拍片及手术时，保暖台加热体都不会发生遮挡，同时也无需旋转解热体，无需中断对婴儿的辐射热。

- 加热材料采用碳钢材质。

- ▲微电脑控制单元可集成控制设备的各项性能，≥6.5英寸中央彩色显示器，可显示数据和24小时趋势图表等参数，于显示屏上直观设定各项监测参数。

- 微电脑控制系统，包括人工模式和伺服模式两种温控模式。人工模式：加热体部件功率≥360W，热量输出0-100%，5%增量。伺服模式： 34-37.5°C，0.1°C增量；温度测量精确度在±0.3°C；温度探头的测量范围30-42°C ，分辨率为±0.1°C。

- 设备具备预热模式，100%功率快速升高床面温度，预热时间<3分钟。

- 具备计时器，可提供声音提示。

- 床体可升降

- 床体可倾斜，倾斜范围是连续的±12º。

- 床面侧板可拆卸，后侧板带有导管凹槽，可用于线路管理。

- 声光双级报警，包括检查婴儿、检查婴儿-停止加热、婴儿温度低、婴儿温度高、确认探头插孔连接、温度探头故障、回调计时器完成等报警。音调可调。提供至少触摸式和感应式两种静音方式。

- 温度（肤温和设定温度）、加热功率、体重、血氧饱和度等数据均可存储并查看趋势，提供图形趋势和列表趋势两种显示，数据间隔可选至少包含2/8/24小时。

- 配置≥2个淡光卤素观察灯，发出柔和光线用于观察婴儿，亮度可调。

- 配置有聚光检查灯，检查灯光斑可在床垫任何位置定位，利于临床进行精细操作。

- ▲配置有手动遥感静音功能，当发生报警时，无需触碰机器就能快速静音。

- 配置存储抽屉，方便存储物品。

- 配有内置电子秤，测量范围不小于300-8000克，精度±10g，可存储体重趋势。

- ▲内置血氧饱和度监测，用于监测呼吸复苏过程中的血氧的数值、波形以及趋势变化。

- ▲血氧饱和度模块测量范围在30-100%，70-100%之间的精确度为±3个数字。 同时提供脉率的监测，监测范围在25-240bpm， 精确度为静止状态±3bpm，运动干扰下±5bpm。

- ▲标配内置T组合呼吸复苏系统。最大输入压强40-75pai，最大输入流量70lpm，输出气道压力计监测范围-10～80cmH2O，精确度±5%。T组合 呼吸复苏系统还配置PIP过压保护模块，0-30 cmH2O，>30 cmH2O需手动触发，最高过压保护为45 cmH2O，气体流量最大为15lpm。内置负压吸引器，抽吸压力在0-150mmHg，精确度在±5%。

- 窒息复苏系统可选配空氧混合器和气瓶流量表及气瓶轭。空氧混合氧分数在21-100%，±5% 精确度。

- 整机可徒手拆卸，清洁简单，具备导轨系统可无工具安装输液架、仪器架等附件。

- 配置有RS232串口，可以用于连接护士呼叫器。

- 配有一次性T管路。

- 配置清单：

- 主机    1台

- 一次性SP0²传感器      1条

- 负压吸引罐    5个

- 窒息复苏系统升级套件    1套

- 升级模块    1套

- 加热反射贴片   1盒

- 仪器架   1个

- 氧气管路   1条

- 空气管路     1条

- 管路   1条

- 重复使用体温探头   2个

- 电子秤   1个

- 气瓶   1个

- UPS电源    1个

- 新生儿黄疸仪    1台

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。