### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

| 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 经颅磁刺激仪 | 1套 | 接受进口 |

备注：本项目接受进口产品投标，但不排斥国内产品参与投标。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以“财库[2007]119号文”和“财办库[2008]248号文”的相关规定为准 。）

### 主要技术要求

说明：

招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共3项，如不提供证明资料，做负偏离处理；其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。

一、资质及产品适用范围要求

- ▲要求刺激发生器、液态循环冷却系统、刺激线圈为模块化分体式结构，便于单独更换和升级；降低使用成本。

二、主要技术参数要求

1、刺激发生器（主机）

1.1  ▲采用模块化及嵌入式交互系统设计，内置电脑，可存储治疗方案。

1.2  内置7寸液晶显示屏，可实时显示所有患者信息、刺激方案参数和主机状态信息。

1.3  最大刺激频率：100Hz,0Hz～100Hz可调。

1.4  支持用户通过主机面板按键任意绑定常用“刺激参数套餐”，一键启动刺激。提高治疗效率。同时支持任意绑定5种套餐。

1.5  ▲可兼容液冷、风冷线圈，任意更换交替使用；提高设备使用范围及移动性能。后续可选升级为深部磁刺激系统，刺激深度可达6CM。

1.6  内置USB接口，可连接U盘、移动硬盘等存储设备备份数据，支持热插拔。

1.7  支持个性化数据加密功能，保护病人隐私、处方信息、治疗记录等。

1.8  具备TTL触发接口：可兼容国内外主流的EMG、EEG、fNIRs等设备。

1.9  以太网通信接口，支持同一平台多主机协同工作。

2、液态循环冷却系统

2.1  ▲智能液态循环冷却技术，杜绝因简单内循环技术导致线圈堵塞以及定期更换冷却液的问题；保障使用安全和降低使用成本。非风冷和恒温冷却（须提供注册证附表证明其为液冷）。

2.2  冷却系统配备液晶屏监控显示温度、循环量和循环状态，保障设备使用安全。

3、刺激线圈

3.1  ▲线圈自带显示屏呈现实时强度和温度，自控旋钮可实现刺激强度调节、触发等功能单人单手操作。

3.2  线圈更换：医护人员可在不需要任何工具情况下自行更换线圈；实现多种线圈兼容，满足不同的应用需求。

3.3  多重安全保护，当线圈表面温度达到41°时设备停止刺激输出。

4、软件系统

4.1  支持多种刺激模式包括：单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式，爆发式连续刺激模式，成对脉冲刺激模式（支持单拍成对和双拍成对，须提供注册证及附件，原件备查）。

4.2  数据库管理功能，包含治疗处方管理，治疗记录管理，并可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激。

4.3  内置海量刺激治疗方案，并支持用户根据患者差异调整刺激治疗方案。包括刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、串间歇时间等。
4.4  为缓解患者情绪和便于医生记录，可设置刺激倒计时提示；并支持长间隔时间多次提示。

4.5  特有的矩阵刺激模式，可编辑组合式连续刺激。

4.6  ▲系统集成的方案自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位。

4.7  报告输出方式：可根据需求自定义编辑报告模板，自动生成报告。

4.8  支持主题切换、字体大小切换，中英文双语言切换。

4.9  集成中英文操作手册。

4.10 ▲支持工作站模式，可实现20+台设备统一控制，用户数据实时共享。

5、检测功能

支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）的检查功能。（须提供注册证及附件，原件备查）

三、主要配置

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刺激发生器（主机） | 1台 |
| 2 | 智能液态循环冷却系统 | 1套 |
| 3 | 刺激工作站 | 1套 |
| 4 | 刺激线圈 | 2个 |
| 5 | 专用推车 | 1台 |
| 6 | 刺激线圈支架 | 1套 |
| 7 | 刺激定位帽 | 10个 |
| 8 | MEP检测功能 | 1套 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。