### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

### 主要技术要求

一、主机

- 高亮度液晶大屏幕显示控制面板，可同时显示运行模式、转速、单次往返频率、冲水量等各种参数。

- 多功能动力系统，主机可接高速耳钻、鼻钻、微型打孔钻、颅底钻、开颅钻、铣刀、取皮刀、克氏针钻、弧形切割锯、往复锯、垂直摆动锯、摆动锯等多种功能。能根据临床的实际需要可随时升级。

- ▲可同时连接≥2个耳钻马达使用。方便临床术中使用并减少操作时间。

- 可同时满足耳鼻咽喉-头颈外科、眼科、颌面外科、整形外科、手外科、、神经外科、骨外科手术的骨质打磨、切割及软组织切割等多种需求。

- 主机与冲水泵一体化设计，方便使用，流量可在30—130毫升/分间数字化调节，并可选择停止/同步/持续等不同步模式。

- 具有末次手术记忆功能，方便同一医生长期使用。

二、脚踏开关

- 防水设计，保养方便，全金属结构，能适应手术室各种环境。

- 电动式无极变速踏板，可按比例控制转速，可根据医生踩踏的力度而调整速度。

- 带多种功能选择。脚踏左键可控制冲水泵的启停和转速，脚踏右键可切换旋转模式，增加旋转速率。

- 操作简便，不需要助手，医生可独立完成操作。

三、高速马达

- ▲无碳刷马达，自动风冷技术，可高温高压消毒,通过气流的循环直接散热，自身冷却，无需液体冷却马达，减少冲管等耗才的使用，以节约成本，长时间使用不发烫。性能稳定，在500－80000转/分正反任意运转，无摆动。马达与马达线可拆分，方便维护及减少维护成本。同一个马达可连接70MM、95MM、125MM长的手柄，满足临床不同手术的需要。

- 重量: ≤120克，可高温高压消毒，并经久耐用。

- 自带温度感应芯片，具过载保护功能，在工作中遇过大阻力（如手柄卡死等）时，马达自动停机并提醒检查故障。

四、手柄

- 手柄种类多，具有70MM、95MM、125MM长的手柄并带外置冲水通道，有直角、20度成角等≥10种可选，可满足耳科及鼻颅底等手术的多种需求。

- 精密度高，手柄在高低速运转时均无摆动及震动，以确保手术的安全。

- 可接所有品牌标准直径（2.35MM）的钻头，可连接国产钻头。

五、钻头

- 具有材质为钨碳钢、金刚沙和粗金刚沙多种，钨碳钢钻头在常规手术中可用50-200例左右。

- 钻头的大小(0.5mm-7.0mm)尺寸齐全，可满足不同手术部位的使用。

六、显微耳钻

- ▲超轻的手柄设计，弯曲的工作端，无极变速，适用于耳内镜下耳部骨质切削打磨，镫骨底板打孔及人工耳蜗手术，特别适用于增厚和封闭性底板，耐用，操作方便。

- 转速可在3000-12000转/分间调节。

- 重量≤60 g ， 无碳刷马达，自带感应器，可耐高温高压消毒。

- 钻头导管, Ø 2.1, 长度64.5 mm±5 mm, 角度15°,增强稳定性。

- 磨钻头，规格Ø0.35mm-2.3mm，长度101.7mm±5 mm。

七、配置清单

1. 动力系统主机       1台

2. 高速马达（80000转）及马达连线    1个

3. 多功能脚踏开关     1个

4. 冲水支架           1个

5. 冲洗管             10根

6. 冲洗管夹口         10个

7. 磨钻直手柄         1个

8. 颅底磨钻弯手柄     1个

9. 显微耳钻           1个

10. 钨碳钢钻头, 长70毫米±5毫米，钻头直径1.0mm至7.0mm   任选

11. 金刚砂钻头，长70毫米±5毫米，钻头直径 1.0mm至6.0mm   任选

12. 金刚砂钻头，长125毫米±5毫米，钻头直径 1.4mm至3.1mm   任选

13. 微型钨碳钢弯钻头，钻头直径0.6mm至2.3mm  任选

14. 微型金刚砂弯钻头，钻头直径0.6mm 至2.3mm  任选

15. 消毒盒     1个

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。