项目摘要（详见招标文件）
声明：
    以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。
(1) [bookmark: _Toc528836662][bookmark: _Toc528855116][bookmark: _Toc36821223][bookmark: _Toc82159949][bookmark: ninejishuyaoqiu][bookmark: _GoBack]总体要求
1、 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。
2、 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。
3、 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。
4、 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。
5、 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。
6、 [bookmark: _Toc383095750]以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。
(2) [bookmark: _Toc528855117][bookmark: _Toc36821224][bookmark: _Toc82159950]★供货范围（货物清单）
	序号
	货物名称
	数量
	备注
	财政预算限额（元）

	1
	高效液相色谱仪
	1台
	接受进口
	500,000.00


备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接
受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 
2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

(3) [bookmark: _Toc82159951]主要技术要求

（一）技术参数
★1、系统控制：支持仪器面板、工作站及电脑终端控制
2、输液泵
①脱气单元≥5路
②泵类型：并联双柱塞
③脉动：< 0.1MPa
▲④流速范围：0.0001-10 mL/min。
▲⑤流速准确度：±1% 或 ±2uL/min
▲⑥流速重现性： <0.06% RSD 或 <0.02min SD
⑦梯度重现性：±0.1%
▲⑧压力范围≥60MPa
3、自动进样器
①进样方式：样品环进样，进样量可变式
②进样准确度≤±1%
▲③交叉污染≤0.0015%
▲④进样精度：RSD <0.25% 
▲⑤进样速度：最小10sec
⑥样品数量：100位以上
4、柱温箱
①控温方式：强制风冷型，保证柱温箱内温度均一稳定。
★②温度控制范围: 4-40℃
③温度控制精度：±0.1℃
5、紫外检测器
①波长设定范围: 190nm-700nm
②波长准确度：±1nm
③波长重现性：±0.1nm
▲④噪声水平≤±0.25×10-5 AU
▲⑤漂移≤±0.5×10-4 AU/h
⑥具有双波长功能
▲⑦检测池功能：双波长检测、比例色谱（峰纯度）输出、停泵波长（UV）扫描、时间程序
（二）工作站要求
1、操作界面，方便友好，易于使用，工作站基于windows系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准
2、可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器、柱后衍生等），进行数据采集和分析处理
（三）配置要求
1. 高灵敏度紫外检测器一套
2. 大体积柱温箱一套
3. 带制冷自动进样器一套
4. 四元低压梯度系统一套
5. 中英文工作站一套
6. 色谱柱、保护柱一套

注意事项：
1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。
2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。
3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。

