# 第五章 项目要求

## 项目概述

本项目为深圳市第三人民医院数字化平板血管机设备保修项目。

投标人报价须满足本项目招标文件第五章 项目要求 三、投标报价的要求。

## 投标人资格要求

★资格证明:投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件（复印件盖公章，原件备查）

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供《营业执照》或《事业单位法人证》等法人复印件加盖公章）。

- 投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（注册网址：http://www.szzfcg.cn/），（本项由招标机构在深圳市政府采购网上对供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）。

- 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目政府采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

## 投标报价

  - 本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签订的合同金额，合同期限内不做调整。

  - 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标人对每项服务的报价必须是唯一的。招标人不接受有任何选择的报价。

  - 投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

  - 除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

  - 投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

  - 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

  - 本项目预算金额为人民币叁拾捌万元整（¥380,000.00），投标报价超出预算金额的投标人，其投标文件做投标无效处理。

## 商务要求

### （一）★服务期限（完成期限）、地点要求:

- 服务期限：自合同签订之日起一年。

- 服务地点：采购人指定地点（深圳市）。

### （二）付款方法和条件:

按合同约定支付。

## 技术（服务）要求

### （一）服务总体要求

中标人为采购人提供一年的数字化平板血管机设备保修服务。

### （二）具体服务要求

1.投标人须具有医疗设备维修、维护的企业资格（即在营业执照中有注册）。

2.维修保修保养设备名称、规格型号：GE XR INNOVA3100先进数字化平板血管机。

▲3.为确保投标人服务机构每一位工程师采用统一的维修服务质量标准为采购方医院设备提供高质量的维修服务，以保证采购方医疗设备的正常运行与图像质量，要求投标人或授权投标人的厂商必须通过ISO9001国际标准质量管理体系认证,ISO27001信息安全国际标准质量管理体系认证，基于医疗行业的ISO13485国际标准质量管理体系认证，提供加盖投标人公司公章的ISO质量认证证书复印件并以资证明。

4.为医院提供专业而便捷的维修服务，以最大化地缩短采购方医疗设备不必要的停机时间，以更好地为患者提供优良的医疗服务，投标人必须具备800及400客户服务专线电话。

▲5.投标人或授权投标人的厂商须具有GE XR INNOVA3100先进数字化平板血管机设备维修与Tube球管、Detector探测器相关工具、仪器。Tube球管高压检测工具（HV Bleeder Package）≥1套，提供X射线剂量监测，符合出厂标准。XR球管安装校验需按原厂标准完成：焦点中心校正；自动曝光校正（转换函数校正）；X光剂量校正（KV/mA）。并能提供相应序列号和年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的需校正的工具仪器的校正记录文件。

6.为保证采购方GE XR INNOVA3100先进数字化平板血管机设备安全运行，医患安全，获得优异图像质量与实现高级临床应用。在医院与设备具有宽带网络接入功能前提下，通过专用路由器与远程服务器系统24小时不间断监测设备运行健康状况（包含但不限于平板探测器与水冷机工作状态，温湿度、Tube球管、高压发射器、数据库系统等等）。要求投标人或授权投标人的厂商必须提供宽带远程支持与宽带自动预警保障系统相关硬件与软件配置说明，包括投保人宽带远程支持与宽带自动预警保障系统管理机构详细地址以供采购方核实。

7.响应时间要求：投标人必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。

8.每年响应时间为全年。

9.响应时间须<2小时。

10.到达现场时间<12小时。

11.保证所保设备全年日历日的开机率达到95%，如达不到开机保障率，那么停机一天则质保期顺延十天。

12.每年提供设备定期保养4次，使之保持原厂QC质量标准或国家权威质量计监部门之标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的定期保养报告。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。

有专设的电气环境保障团队和设备，检测包括但不限于电网质量、电磁干扰、环境腐蚀气体与震动等。要求能提供保障团队姓名、仪器资料、检测报告作证明。

▲13.投标人或授权投标人的厂商提供GE XR INNOVA3100先进数字化平板血管机全保保修，提供原厂认证合格（全新）备件更换，不包含球管，探测器。同时要求投标人或授权投标人的厂商所提供的零备件必须为原厂认证/测试合格备件，并向采购方提供上述维修保修保养设备规格型号的设备整机完全匹配承诺函。

▲14.要求投标人或授权投标人的厂商必需在广东省内拥有超过5家以上的GE XR INNOVA系列先进数字化平板血管机在保保修医院并且必须提供与医院签订的保修合同以供采购方核实。

▲15.服务提供商在我省内服务机构需配备有至少5名全职的、DSA制造商认证的工程师，需提供当年更新的同款设备培训有效资质证明及当年社保证明。

▲16.投标人应具有设备原厂（通用电气公司）出具的授权或特约维修单位资格。