[bookmark: _Toc110429437]（二）技术参数
说明：
1、符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。
2、投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。
3、投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。
4、本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。
5、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，如不提供证明资料，该项作负偏离处理；
6、技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。
（重点参数“▲”共12个）
7、凡标注（"★"）号的条款为重要之商务或技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的重要条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。（标注“★”条款共6个）
一、医用手术电钻：（共1套）
1、设备为人体工程学设计，电池置于手柄内部；枪式头端，圆弧仿生形手柄；
2、锂电池功率约85W，工作时间30-60分钟；含有无菌更换电池通道；支持电池芯更换；
3、设备重量≤843G，快速接口，安装拆卸简单，轻巧易用；
4、具备颜色识别：金色标记操作元件，接头彩色编码；
▲5、钛合金材质，可使用＞8%碱性消毒液进行消毒，可机械清洗；
6、电子元件集成在电池上，电池芯及电子元件无需消毒，高效可靠；
7、具有正转和反转切换开关；
▲8、安全锁与控制按钮一体化设计，支持单手操作；（提供产品彩页复印件或说明书复印件等证明，原件备查）
9、可连接不同铰刀转接口，螺纹钻转接口，克氏针转接口，放射附件转接口，摆动锯接口，往复锯接口等；
10、具备智能充电器: 充电器智能检测，即插即用；充锂电池时间≤70分钟，充镍氢电池时间≤135分钟；充电过热自动停止充电； 
★配置清单：
1、主机：           1台；
2、充电器：         1个；  
3、锂电池：         2个；
4、底盖：           1个；
5、电池无菌通道：   2 个；
6、克氏针接口：     1 个；
7、万能转接口：     1个；
8、双极电凝镊:      1把；
9、双极电凝线：     2条；


二、医用拖布、抹布全自动清洗消毒机：（共2台）
▲1、具备热力清洗消毒技术，设备加热温度≥90°；A0值≥600-3000。高质量的感染控制保障；（请提供省级以上微生物检测机构出具的医用地巾、抹布合格检测报告等证明文件复印件，原件备查）
2、设备尺寸≥长686mm*767mm*983mm（长*深*高），可与配套烘干机叠加安装摆放；设备重量≤87kg；设备清洗容积≥104L。
3、每循环清洗消毒能力：≥54个标准微纤维地巾（40cm）或≥210块标准微纤维抹布；清洗消毒机节能环保，热力清洗消毒、设备运行水、电消耗少；（提供节能环保相关证明文件，原件备查）
4、具有分配器模块，支持≥3种不同的液体清洗消毒剂通过独立管道直接注入清洗机中，支持根据污染级别添加消毒液，具备预洗、预浸泡功能；
▲5、具备标准专业的拖布、抹布清洗消毒机控制版面及程序；结果可追溯，安全可靠；（提提供实物图片或产品彩页等证明文件复印件）
6、清洗消毒机具有外转子、电机直接驱动，无需皮带传动；电机耐用，超静音，检修方便。
▲7、具备机器清洗消毒仓与平面10°角倾斜装置。（请提供技术证明文件复印件，原件备查）
8、蜂巢滚筒设计与筒壁小平滑孔设计，清洗仓不锈钢材质一体成型；在高速旋转情况下，不会出现孔渗透现象；最大限度减少对清洗织物的损伤，延长清洗织物的使用寿命；
9、具备在同一循环中对地巾、抹布进行清洗消毒处理和使用前预脱水，同时还具备可以选择转速，将残留水分调节到清洁工作所需水平。
10、具备预处理功能：在清洗初期可清除污啧及污水，即实际清洗前已除大量污物；
11、排污口具备防止堵塞功能，污水排出更方便；
12、≥32个程序，可编程；配备读卡口。
★配置清单：
1、 医用拖布、抹布全自动清洗消毒机：    1*2台；
2、进水软管：                          2*2根；
3、排水软管：                          1*2根；
4、电源电缆线：                        1*2条。


三、医用拖布、抹布全自动烘干机：（共1台）
1、内滚筒采用无缝焊接技术与冲孔技术，烘干时避免织物纤维脱落；
2、设备尺寸≥长686mm*764mm*983mm（长*深*高），可与配套清洗消毒机机叠加、并排安装摆放；设备重量≤59kg；设备烘干容积≥207L。
3、控制系统可插卡导出数据，也可通过USB接口输出，运行流程可记录；
▲4、具备标准、专业的拖布、抹布烘干机操作控制面板及程序。结果可追溯，安全可靠；（提供实物图片或产品彩页等证明文件复印件）
5、具备轴心式旋转气流滚筒；有效保护物品不损坏；
6、设备具有自动报警及故障诊断功能；
7、设备具备终端冷却程序；
▲8、烘干温度≥4种程序可选择。（提供实物图片或产品彩页等证明文件复印件）
★配置清单：
1、医用拖布、抹布全自动烘干机：    1台；
2、耐热排风软管：                  1根；
3、电源电缆线：                    1根；
4、叠加安装支架：                  1个。


四、医用拖鞋自动清洗消毒机：（共1台）
1、装载门：正面装载下拉式开门方式；（提供实物图片或产品彩页等证明文件复印件）
2、设备尺寸≥长672mm*710mm*1855mm（长*深*高）；设备重量≤175kg；设备清洗仓容积≥230L。
2、结构：具备双层可拆卸隔热隔音外壳；材料：SUS304级不锈钢外壳，SUS316镜面不锈钢内腔，具备超强的防腐蚀功能；
▲4、进水方式：篮架采用后部耦合进水，上下篮架使用互不干涉；（提供实物图片或产品彩页等证明文件复印件）
5、内腔：≥3级过滤，底部设计≥2%的坡度；
6、具备自动匹配清洗液的功能；
▲7、一次可处理18-24双拖鞋，配备≥2层篮架；（提供实物图片或产品彩页等证明文件复印件）
8、采用蒸汽热力消毒；最高温度≥90℃，恒定时间≥15分钟，A0值达到600-3000。
9、采用智能控制系统，≥4.3寸液晶显示屏，程序控制清洗，具有≥10个标准清洗程序，客户可根据需要设置多个自定义清洗程序；
10、连锁装置：具备电子门锁，确保运行安全，可以通过按键、程序和手动三种方式打开；
11、报警装置：控制系统对设备的异常和偏离情况可实现自动声音报警，在显示屏显示报警信息并自动记录，操作界面上可以显示警报信息（提供实物图片或产品彩页等证明文件）；
12、空气过滤：采用高效过滤器/HEPA，过滤速度＞99.992%。（提供相关技术证明文件，原件备查）；
13、风机：空气流量≥60m³/小时；加热装置：1.5KW。
14、具备蒸汽冷凝器：通过冷水将高温蒸汽转换为低温气体排放掉，避免增加房间的温湿度，同时保护电子元器件免受损坏。
★配置清单：
1、 医用拖鞋自动清洗消毒机：    1台；
2、 进水软管：                  3根；
3、 电源电缆线：                1根；
4、 排水软管：                  2根。


五、开颅钻配件：（共1批）
1、开颅钻接头：
1.1 不锈钢材质，长度≥126mm，直径≥32mm；
1.2 最高转速1250转/分钟，增强扭矩；
1.3 扣紧装置式设计；
1.4 使用过程中无需润滑；
1.5 支持高温高压消毒。
2、开颅钻头：
2.1 不锈钢材质，工作长度≥141mm；可多次重复使用；
2.2 内外刀结构；（提供实物图片或产品彩页等证明文件复印件）
2.3 有自停装置，保护软组织不受伤害；
2.4 支持高温高压消毒。
3、铣刀接头：
3.1 不锈钢材质，工作长度≥16mm；固定式和导向式两种接头可选；导向式，可旋转；
3.2 类型多样可选（包括成人标准、成人加厚和小儿用）；
3.3 装卸接头无需工具，有双重锁定装置，保证使用安全。
4、角度接头：
4.1 接头种类齐全，直型或者角度接头；
4.2不锈钢材质，工作长度7cm-14cm；
4.3 无需任何工具即可装卸接头（点对点式安装）；
4.4 前端具有压花，提供更多握持位点；
★配置清单：
1、开颅钻接头：   1个；
2、开颅钻头：     1个；
3、铣刀接头：     3个；
4、角度接头：     4个；
5、手术托手架：   3个；
6、手术托盘：     1个；
7、消毒盒：       1个。


六、手术器械：（共1批）
1、颈动脉剥脱手术器械包（1批）： 
1.1 牵开器1把：总长≥170mm，固定式5×6钩钝；
1.2 分离钳1把：总长≥160mm，弯半齿，有锁牙，横齿；
▲1.3 组织剪1把：精细手术剪，总长≥180mm，角弯≥50°；
1.4 剥离器1把：总长≥190mm，双头，弯，长圆形，头宽≥4mm/2.5mm；
1.5 显微镊2把：总长≥180mm，1×2齿，头宽≥1.0mm，带定位；
1.6 显微剪1把：总长≥180mm，直，刃长≥10mm；
▲1.7 显微剪1把: 总长≥180mm，刃长≤11mm，侧弯30°；
1.8 持针钳1把：总长≥150mm，镶片≥0.2mm；
1.9 心血管钳1把：总长≥125mm，弯，1×2齿；
1.10 显微止血夹1把：反力式，1×2齿，总长≥50mm；                     
1.11 显微止血夹1把：反力式，1×2齿，总长≥54mm；
1.12 显微止血夹1把：反力式，弯，1×2齿，总长≥51mm；
1.13 显微止血夹1把：反力式，弯，1×2齿，总长≥55mm；
1.14 显微止血夹2把：平台，曲膝式，1×2齿，总长≥110mm；
1.15所有器械表面均有产品型号标识；（提供产品彩页复印件或原厂说明书复印件，原件备查）
1.16 所有器械不锈钢器械表面均为亚光或电镀处理；（提供产品彩页复印件或原厂说明书复印件，原件备查）
1.17 所有器械必须为同一品牌制造商（提供产品《医疗器械产品注册证》或《备案凭证》证明复印件，原件备查）；
2、显微搭桥手术器械包（1批）：
2.1 组织镊2把：无镀层，尖头，没有无创齿；钛合金材质，直头，长度≥152mm，超精细头端≤0.3mm；无磁，无锈，轻质；圆柄带平切，滚花手柄，防滑；
2.2 组织镊1把：直头，钛合金材质，头端不大于0.3mm，带平台，总长度≥190mm；无磁，无锈，轻质；圆柄带平切，滚花手柄，防滑；
2.3 组织镊1把：弯头，钛合金材质，头端不大于0.3mm，带平台，总长度≥190mm；无磁，无锈，轻质；圆柄带平切，滚花手柄，防滑。
2.4 持针钳1把：弹簧式，钛合金材质，弯头，长度≥152mm，超精细头端≤0.5mm；无磁，无锈，轻质；圆柄带平切，滚花手柄，防滑；
2.5 持针钳1把：弹簧式，弯头，钛合金材质，刺刀状，工作端≥90mm，总长度≥210mm；无磁，无锈，轻质；圆柄带平切，滚花手柄，防滑；
2.6 显微剪1把：弹簧式，钛合金材质，直头，长度≥152mm，超精细头端；无磁，无锈，轻质；圆柄带平切，滚花手柄，防滑；
2.7 显微剪1把：弹簧式，钛合金材质，弯头，长度≥152mm，超精细头端；无磁，无锈，轻质；圆柄带平切，滚花手柄，防滑；
2.8 显微剪1把：弹簧式，直头，钛合金材质，刺刀状，头端开口≤4mm，工作端≥90mm，总长度≥210mm；无磁，无锈，轻质，薄刃；圆柄带平切，滚花手柄，防滑；
2.9 显微剪1把：弹簧式，弯头，钛合金材质，刺刀状，头端开口≤4mm，工作端≥90mm，总长度≥210mm；无磁，无锈，轻质，薄刃；圆柄带平切，滚花手柄，防滑；
2.10 吸引器6个：直径2.5mm/3.0mm/3.5mm，工作端长度≥180mm，总长度≥260mm，柔性不锈钢材质，可塑型；水滴口，吸力可调控；
2.11 剥离器1把：直形，半锐刃，总长≥190mm，无镀层；
2.12 器械盒1个：SUS 316不锈钢材质，带盖。
2.13所有器械表面均有产品型号标识；（提供产品彩页复印件或原厂说明书复印件，原件备查）
2.14所有器械不锈钢器械表面均为亚光或电镀处理；（提供产品彩页复印件或原厂说明书复印件，原件备查）
2.15 所有器械必须为同一品牌制造商（提供产品《医疗器械产品注册证》或《备案凭证》证明复印件，原件备查）；
3、骨科手术器械包（1批）：
3.1 剥离器2把：长度≥200mm，弯头，双头，滚花柄；
3.2 骨刀2把：长度≥200mm，工作长度≥3mm，直，薄型；
3.3 椎板牵开器4把：尺寸≥170mm×60mm×12mm，单钩，钝性，直角弯；
3.4 椎板牵开器2把：尺寸≥210mm×85mm×Ф6mm，单钩，钝性，直角弯；
3.5 骨科复位钳2把：长度≥300mm；
3.6 吸引管1支：长度≥240mm,管径≥3.5mm，弯形；
3.7 吸引管1支：长度≥210mm，管径≥3.5mm，弯形；
3.8 吸引管1支：长度≥210mm，管径≥3mm，下弯形；
3.9 吸引管1支：长度≥210mm，管径≥3mm，上弯形；
3.10 脑吸引器1件：长度≥220mm，管径≥3mm，可控缩口；
3.11 脑吸引器1件：长度≥250mm，管径≥3mm，可控缩口；
3.12 脑吸引器1件：长度≥220mm，管径≥4mm，可控缩口；
▲3.13所有器械表面均有产品型号标识；（提供产品彩页复印件或原厂说明书复印件，原件备查）
3.14所有器械不锈钢器械表面均为亚光或电镀处理；（提供产品彩页复印件或原厂说明书复印件，原件备查）
3.15所有器械必须为同一品牌制造商（提供产品《医疗器械产品注册证》或《备案凭证》证明复印件，原件备查）；

★配置清单：
1、颈动脉剥脱手术器械包   1批：
1.1 牵开器:               1把；
1.2 分离钳:               1把；
1.3 组织剪:               1把；
1.4 剥离器:               1把；
1.5 显微镊:               2把；
1.6 显微剪:               2把；
1.7 持针钳:               1把；
1.8 心血管钳:             1把；
1.9 显微止血夹:           6把。
2、显微搭桥手术器械包     1批：
2.1 组织镊:               4把；
2.2 持针钳:               2把；
2.3 显微剪:               4把；
2.4 吸引器：              6个。
2.5 剥离器:               1把；
2.6 器械盒：              1个。
3、骨科手术器械包         1批：
3.1 剥离器:               2把；
3.2 骨刀：                2把；
3.3 椎板牵开器：          6把；
3.4 骨科复位钳：          2把；
3.5 吸引管：              4支；
3.6 脑吸引器：            3件。

注意事项：
1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。
2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。
3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。本项目核心产品为医用手术电钻。

