### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靶控泵 | 3台 | 接受进口 | 240,000.00 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靶控泵（三通道） | 1 *3 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1 *3 | 根 |
| 3 | 说明书 | 1 *3 | 本 |
| 4 | 合格证 | 1 *3 | 本 |
| 5 | 固定夹 | 1 *3 | 套 |
| 6 | 操作卡 | 1 *3 | 张 |
| 7 | 输液架 | 1 *3 | 个 |

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接

受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 靶控泵 | ▲1.丙泊酚至少具备Marsh、Paedfusor等模型。 |
|  |  | 2.可自动识别5ml-50ml注射器。 |
|  |  | 3. 可以同时使用三个注射器，同时注射三种药物。 |
|  |  | 4. 彩色液晶显示屏幕，可显示药物浓度曲线。 |
|  |  | 5. 具有血浆靶控、效应室靶控、恒速、药物库四种输注模式。 |
|  |  | ▲6.可以靶控输注的药物有：异丙酚、咪唑安定、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼、罗库溴胺、阿曲库胺、维库溴胺、依托咪酯、氯胺酮。 |
|  |  | 7. 具有靶浓度与剂量换算功能。 |
|  |  | 8. 内置右美托咪定药物方案。 |
|  |  | ▲9. 有定时诱导功能，诱导时间可以根据病人状况设定。 |
|  |  | 10. 具有优化TCI（OTCI）功能，解决个体化差异和术前用药问题。 |
|  |  | 11. 可预测苏醒时间。 |
|  |  | 12. 恒速输注功能可选择速度单位有: ml/h;ug/kg/min;ug/kg/h; mg/kg/min; mg/kg/h;mg/h; ug/h。 |
|  |  | ▲13. 具备压力释放功能，避免药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。 |
|  |  | 14. 交直流电两用，方便病人转运。 |
|  |  | 15. 输注速度范围：输注速度在0.1 ml/h至10ml/h之间时，最小步进为0.1ml /h；输注速度在10 ml/h至100ml/h之间时，最小步进为1ml/h；输注速度在100 ml/h至1200ml/h之间时，最小步进为10ml/h。 |
|  |  | 16. 预设输注总量范围：最小步进：1ml。 |
|  |  | 17. 快速输注速度范围: 步进：100ml/h。 |
|  |  | 18. 快进量：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml可选。 |
|  |  | 19. 输注速度的最大误差 ：不大于±3%。 |
|  |  | 20. 阻塞压力报警阈值：200-1000毫米汞柱。 |
|  |  | 21. 报警功能：外接电源掉电报警、备用电池低电量报警、注射器推空／管道阻塞报警、注射器脱落报警、注射预设量完毕报警、药物将尽报警、遗忘操作提示报警、故障报警。 |
|  |  | 22. 锂离子电池续航时间中速输注连续工作时间大于2h。 |
|  |  | 23. 免费配置手麻系统连接模块。 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。