### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主动脉内球囊反搏泵 | 1台 | 接受进口 |

2、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主机 | 台 | 1 |
|  | 触摸屏 | 块 | 1 |
|  | 显示屏连接线 | 根 | 1 |
|  | ECG导联连线 | 根 | 1 |
|  | 动脉压力缆线 | 根 | 1 |
|  | P—P线 | 根 | 1 |
|  | 氦气罐 | 罐 | 2 |
|  | 氦气转接头 | 个 | 1 |
|  | 打印纸 | 包 | 1 |
|  | 内置热敏打印机 | 个 | 1 |
|  | 内置蓄电池 | 套 | 1 |
|  | 英文操作手册 | 本 | 1 |
|  | 中文操作手册 | 本 | 1 |
|  | 静脉输液架 | 个 | 1 |
|  | 电源线 | 根 | 1 |
|  | 附件背包 | 个 | 1 |

备注： 1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

一、总体要求

主动脉内球囊反搏泵（IABP）是目前临床应用较多的一种循环装置，它是由在体外泵系统控制下，放置于降主动内的气囊舒张期充盈，收缩期萎陷而引起改善血流动力学的效果。
1.主动脉舒张压升高，有效的反搏可使舒张压高于收缩压，提高冠脉的灌注，心肌血流量和供氧增加，病变的心肌得以恢复。
2.降低左心室和主动脉收缩期峰值，坚强左室后负荷，使收缩压降低，心排量增加，心脏作工减少，心肌耗氧量降低，心脏指数提高，尿量增加，全身情况改善。

二、主机要求：

1、电源
     1.1 交流电源：电源范围110V-240V；电流2.8A（240V）；频率47-63Hz
     1.2 电池供电：充满后可工作不低于90分钟（40CC导管，80次/分钟心率，1:1

反搏）；充电时间不高于4小时（充至80%电量）
2、物理质量
2.1 工作全重：≥48千克
3、显示
3.1 显示器：≥13.3吋触摸屏
3.2 波形显示：ECG，AP ，BP波形；ECG可以显示充气间隔；可以精确显示压力值
3.3 生理数据：心率，被辅助收缩压／舒张压／平均压／反搏压，无辅助收缩压／舒张压／平均压
3.4 图标显示：电池容量，氦气瓶容量；可以显示氦气瓶压力数值
3.5 报警显示：报警信息按照高级（红色），中级（黄色），低级（蓝色）分级显示；文字提示报警信息；报警角可以360度可见，可以暂停声音报警
3.6 可选择：全英文显示或全中文显示
4、控制
4.1 触摸屏控制；按键控制；报警角控制
4.2 关键/常用功能双重控制：触摸屏/按键：辅助启动，辅助频率，屏幕冻结，打印，参考线设置
5、工作模式
5.1 自动／手动；工作模式转换过程不影响正常反搏；工作模式转换，设备自动保留原有设置
5.2 自动模式：自动选择信号源；自动选择触发模式（6种）；自动选择时相算法；实时评估ECG导联状态；自动选择最佳ECG导联（7种）
5.3 手动模式：可以选择信号源；选择触发模式；调整时相；选择ECG导联
6、触发模式
6.1 ▲７种：Pattern／Peak/Aifb／起搏器V／A-V／起搏器A／AP／机内设置
6.2 Pattern模式：适合窦性，慢心率（＜130次/分钟）
6.3 Peak模式：高心率（＞130次/分钟）或部分房颤心律（R波排不安全）
6.4 Aifb模式：房颤心律（R波排气安全）
6.5 起搏器V／A-V：心室起搏器
6.6 起搏器A：新房起搏器
6.7 AP：压力搏动
6.8 机内设置：机器设置固定频率
7、排气分析
7.1 计算排气速度，评估R波排气安全性
8、辅助频率
8.1 4种： 1:1/1:2/1:4/1:8
9、动力系统
9.1 ▲驱动方式：步进式马达加钛合金风箱
10、增压系统
10.1 反搏频率：可达200次／分钟
10.2 ▲反搏容量：０－５０毫升，可精确调整，调整精度０.５毫升
10.3 除水：每２０分钟一次；不影响正常辅助
10.4 气体补充：自动补充
10.5 驱动气体：氦气；可用一次性氦气瓶或重复使用氦气瓶
11、辅助功能
11.1 患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息
11.2 开机自检清单:清单式提示功能自检结果
11.3 报警历史记录：可以显示并打印至少最近100次报警

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。