### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 货物名称 | 数量 | 预算限额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康一体机 | 3台 | 420,000.00 | 拒绝进口 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生理参数管理软件 | 3 | 套 |
|  | 医用血压计 | 3 | 个 |
|  | 红外线体温计 | 3 | 个 |
|  | 血氧探头 | 3 | 个 |
|  | 触摸一体机 | 3 | 台 |
|  | 体脂模块 | 6 | 个 |
|  | 身高模块 | 3 | 个 |
|  | 体重模块 | 3 | 个 |

备注： 1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

说明：

1、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共6项，如不提供证明资料，该项作负偏离处理；

2、招标技术要求中，要求提供相应证明资料的，如果投标人不提供、或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生理参数管理软件 | 1.1▲生理参数管理软件接收配套医疗器械的测量数据(包括身高、体重、体脂、血压、心率、血氧、体温)通过图形界面显示。 要求提供省级或以上医疗器械检验机构出具的检验报告和系统功能截图，并加盖投标货物制造商的公章。 |
|  |  | 1.2▲基础测量(身高、体重、体脂) 先显示基础测量步骤，测量完成后软件自动接收测量数据并显示测量的身高、体重、体脂测量值；测量完成后软件界面应显示“重新检测”按钮，提示用户可以重新测量该项目。 |
|  |  | 1.3▲心率、血压 先显示心率血压测量步骤，测量完毕后软件自动接收测量数据并显示测量的血压、心率测量值；测量完成后软件界面应显示“重新检测”按钮，提示用户可以重新测量该项目。 |
|  |  | 1.4 ▲血氧 先显示血氧测量步骤，测量后软件自动接收测量数据并显示测量的血氧值；测量完成后软件界面应显示“重新检测”按钮，提示用户可以重新测量该项目。 |
|  |  | 1.5▲体温 先显示体温测量步骤，测量后软件自动接收测量数据并显示测量的体温值；测量完成后软件界面应显示“重新检测”按钮，提示用户可以重新测量该项目。 |
|  |  | 1.6 报告查询 应能查看己测量的报告列表，点击具体报告应能显示报告详情。 |
|  |  | 1.7 记录功能：应能查看此次测量的项目记录及测量值。 |
|  |  | 1.8 退出模块：应能完成账号的退出。 |
|  |  | 1.9▲使用限制：用户注册时，年龄只能输入大于等于 5 且小于 120 的数值。 要求提供省级或以上医疗器械检验机构出具的检验报告和系统功能截图，并加盖投标货物制造商的公章。 |
|  |  | 1.10用户访问控制 用户登录使用手机号码登录。 |
|  |  | 1.11▲用户界面 软件的用户界面类型为图形界面，至少应包括用户注册、登录、基础测量、心率血压、血氧、体温、报告、记录、退出。 要求提供省级或以上医疗器械检验机构出具的检验报告和系统功能截图，并加盖投标货物制造商的公章。 |
|  |  | 1.12 可靠性 用户登录过程中遇到网络故障，软件应有准确的提示信息。 |
|  |  | 1.13维护性 以确保软件使用可以追溯性,软件必须有 log 日志记录， |
|  |  | 1.14效率 1.输入正确手机号码以及验证码，进入主界面运行时间为10s 之内； 2.重测的页面跳转时间应在 10s 之内。 |
|  |  | 1.15▲数据接口 通用数据接口应支持 RS232 串口、USB 口。 |
|  |  | 1.16▲提供生理参数管理软件的《中华人民共和国医疗器械注册证》。 |
| 2 | 医用血压计 | 2.1▲测量范围及测量准确度： 压力（0～300）mmHg，误差压力：±2 mmHg；脉搏数30次/分～200次/分，误差脉搏数：±2%。 要求提供地级市或以上医疗器械检验机构出具的检验报告。 |
|  |  | 2.2▲具有平均动脉压（MAP）值检测功能。 |
|  |  | 2.3存储容量：可存储100组测量数据。 |
|  |  | 2.4▲自动休眠模式：可设置10秒，30秒，60秒无操作机器自动休进入眠模式。 |
|  |  | 2.5传输模式：232串口/USB。 |
|  |  | 2.6▲电源：电源适配器（输入AC 100V~240V，50/60Hz，输出DC 12V，3.5A）。 |
|  |  | 2.7外形尺寸： 388mm±10mm（长）×244mm±10mm（宽）×340mm±10mm（高）。 |
|  |  | 2.8电击保护：II类设备，B型应用部分。 |
|  |  | 2.9▲适用臂周范围：17cm～42cm（投标参数超出区间范围的，属于正偏离）。 |
| 3 | 红外线体温计 | 3.1▲测量距离：5cm-15cm（要求提供产品说明书）（投标参数超出区间范围的，属于正偏离）。 |
|  |  | 3.2测量范围：体温模式34.0℃~42.0℃（投标参数超出区间范围的，属于正偏离）。 |
|  |  | 3.3测量精度：35.0℃~42.0℃：±0.2℃。 |
|  |  | 3.4测量时间：＜5秒。 |
|  |  | 3.5工作环境：环境温度：16℃~35℃；大气压强70kPa~106kPa；相对湿度：≤85%。 |
| 4 | 血氧探头 | 4.1 传感器:双波长发光二极管。 |
|  |  | 4.2 血氧饱和度测量范围： 35%~100%（投标参数超出区间范围的，属于正偏离）。 |
|  |  | 4.3 血氧饱和度测量误差：70%~100%范围内，误差土2%。 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。