### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 口腔综合治疗台用空压机 | 4台 | 接受进口 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机架式活塞双泵头及储气罐 | 1*4 | 套 |
| 2 | 每个泵头独立过电流保护控制开关 | 1*4 | 套 |
| 3 | 限压开关 | 1*4 | 套 |
| 4 | 泵头气缸空气过滤器 | 1*4 | 套 |
| 5 | 原厂标配水汽分离系统（空气干燥器） | 1*4 | 套 |
| 6 | 冷凝水储水壶 | 1*4 | 套 |
| 7 | 电源连接电缆 | 1*4 | 套 |
| 8 | 专用软管、喉码、管道连接气阀、压力表 | 1*4 | 套 |
| 9 | 产品说明书 | 1*4 | 套 |

备注： 1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

一、单台主机要求

▲1. 无油式气缸，原配冷凝干燥装置，至少配置2套原装干燥器，干燥效果95%以上；

▲2. 双电机双泵头配置，每个泵头要求有单独自动、手动启动开关；

3. 活塞气缸配置具有细菌过滤功能的过滤装置，过滤系数≥0.22微米。

二、其他技术参数

1. 电压：380V，功率：3KW以上，电磁兼容应符合YY 0505-2012的有关规定；

2. 环境温度范围：5℃～35℃，噪音：≤75dB（按照YY/T 0905.2-2013中6.5的方法进行检测）；

▲3. 储气罐容积：≥150L，储气罐有自动排水及手动排水装置；

★4. 体积：长*宽*高：≤1350mm×600mm×900mm；

▲5. 供气压力5.0kg/cm2以上时，持续供气量：470L/min以上，可同时提供8台以上综合治疗台工作气源；

6. 配置压力开关，可调节低限压力启动，高限压力停止功能，工作范围5kg/cm2~8.0kg/cm2；

7. 压缩机机头组在新鲜空气连接点的管接头采用软管连接；

8. 空气储气罐的内表面涂有防腐涂料或有防腐蚀设计；

9. 操作者可能触及的部件和零件的边和角须平滑倒钝。

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、本项目为非单一产品采购项目，多家投标人提供的两种设备品牌都相同的，按第2条款规定处理。