### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇科射频治疗仪 | 1 | 台 | 拒绝进口 |

备注：1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、总体要求 |
| 1 | 主机要求 | 1、治疗范围：宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈肥大、尖锐湿疣、前庭大腺囊肿 2、工作频率：550KHz±40KHz 3、输出功率范围：15～50W可调，步进为1W ▲4、阻抗百分比显示为100～999% |
| 2 | 附属设备要求 | 1.1无烟保证指标 1.1.1烟雾净化高频手术电极 设置在手术刀头的吸风口，吸烟率达到99.5% 1.1.2管径大于5MM的专用操作手柄。 1.1.3气管防折叠系统 设有防折皱装置的管路。 1.1.4专用真空系统：140L/MIN抽吸45dB超低静音 可以产生≥-700mmHg的近似真空的压力。 ▲1.1.5四层烟尘净化系统 1.1.5.1防尘：HEPA对直径为0.3微米微粒的过滤效≥99 %； 1.1.5.2除臭：活性炭专用于吸附甲醛、苯系物、氨、氧、TVOC等有害物质，祛除异味； 1.1.5.3灭菌：活性炭可杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌、霉菌、脓菌等致病菌，抑制流行病原的传播。 1.1.5.4杀毒：冷触酶可破坏固化病毒的蛋白质，将有机污染物和部分无机物分解成二氧化碳和水 1.1.6AutoLeep手柄 方便拔插手术电极；拥有凝、切双按钮；大于5MM的管径，宫颈自动无烟电切技术，自动旋切病变组织。 ▲1.1.7Leep刀无烟手术电极具有： 锥形电极、环形电极、方形电极、适形电极 1.2专用宫颈刀具： 宫颈凝固刀、宫颈肥大刀、宫颈息肉刀、尖锐湿疣刀、前庭大腺囊肿刀 1.3宫颈冷刀自动锥切系统： 1.3.1锥切范围可控：冷刀切割范围可控制，可根据宫颈坏死组织大小，控制深入的深浅从而控制切割的范围。 ▲1.3.2无热损伤：自动锥切通过电机控制，完全冷锥切。 1.3.3活组织细胞取检：手动控制切割。 1.3.4组织结构：送检细胞组织结构完整，保留完整的上皮和足够的间质。 1.3.5送检组织染色后可见：细胞大小、形态；细胞核大小、颜色、形状、核分裂是否增多、有无病理性核分裂像；异性细胞多少及区域；基底膜是否完整。 1.4侧开式专用窥阴器：方便观察与治疗阴道壁疾病，在治疗过程中可在不抽出刀具的情况下直接置入或取出窥阴器。 1.5工作环境温度 1.5.1环境温度范围：5℃-40℃ 1.5.2相对湿度：≤80% 1.5.3电源：交流220V±22V 50Hz±1 Hz 1.5.4大气压力70kpa-106kpa |
| 二、配置清单 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 妇科射频治疗仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 宫颈糜烂刀 | 把 | 3 |
| 3 | 特号糜烂刀 | 把 | 3 |
| 4 | 宫颈息肉刀 | 把 | 3 |
| 5 | 囊肿刀 | 把 | 1 |
| 6 | 尖锐湿疣刀 | 把 | 3 |
| 7 | 联接电缆 | 个 | 2 |
| 8 | 锥形电极 | 把 | 2 |
| 9 | 一号环形电极 | 把 | 2 |
| 10 | 二号环形电极 | 把 | 2 |
| 11 | 三号环形电极 | 把 | 2 |
| 12 | 方形电极 | 把 | 2 |
| 13 | 适形电极 | 把 | 2 |
| 14 | Autoleep 操作手柄 | 个 | 2 |
| 15 | 操作手柄 | 把 | 1 |
| 16 | 一号锥切刀 | 把 | 3 |
| 17 | 二号锥切刀 | 把 | 3 |
| 18 | 三号锥切刀 | 把 | 3 |
| 19 | 主机电源线 | 根 | 1 |
| 20 | 吸烟器净化系统 | 套 | 1 |
| 21 | 侧开式阴道扩张器 | 个 | 1 |
| 22 | 一次性使用中性电极（极板） | 片 | 20 |
| 23 | 极板夹头连接线 | 根 | 1 |
| 24 | 脚踏开关 | 个 | 1 |
| 25 | 台车 | 台 | 1 |
| 26 | 随机资料 | 套 | 1 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。