### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 温度压力检测仪 | 1套 | 接受进口 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用物理参数载体：7个温度，1个压力 | 1 | 套 |
| 2 | 7KG标准模拟包 | 1 | 套 |
| 3 | 自动数据处理装置 | 1 | 台 |
| 4 | 专用数据线 | 1 | 套 |
| 5 | 专用软件 | 1 | 套 |
| 6 | 识标指示卡 | 1 | 套 |
| 7 | 专用支架 | 1 | 套 |
| 8 | 专用保护盒 | 1 | 套 |
| 9 | 固定扎带 | 6 | 根 |
| 10 | 说明书 | 1 | 套 |
| 11 | 手提箱 | 1 | 套 |
| 12 | 生产厂家出具的精度证书 | 1 | 套 |
| 13 | 8个探头的中国国家级计量报告 | 1 | 份 |
| 14 | 7KG标准测试包中国国家级报告 | 1 | 份 |

备注： 1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

说明：

1、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共6项，如不提供证明资料，该项作负偏离处理；

2、技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。

- ▲探头类型及数量：7个温度，1个压力，符合国标GB8599，需提供中国国家级计量认证报告；

- 温度测量范围：-60～150℃（投标产品参数必须具备区间值要求，可正偏离）；

- 温度分辨率：0.001℃；

- 温度测量精度： -60～150℃（±0.05℃）需提供中国国家级计量认证报告；

- ▲τ90≤0.5s，符合国标GB8599，需提供中国国家级计量认证报告；

- 压力测量范围：0～700KPa abs（投标产品参数必须具备区间值要求，可正偏离）；

- 压力分辨率：0.001Kpa；

- 压力测量精度：±1KPa  需提供中国国家级计量认证报告；

- ▲温度探头尺寸：温度探头截面积≤3.1mm2 ，符合国标GB8599，需提供中国国家级计量认证报告；具有约1.2m长细导线，可贴在设备内壁及插入外来器械、植入物，硬质容器管腔内部测量，超大超重包首次灭菌测量，实现包裹内部，器械最难灭菌部位灭菌参数的有效性检测；

- 检测范围：蒸汽灭菌器，外来器械，超重超大器械，清洗消毒器；

- ▲引线规格：柔软，易弯曲，卫生型非金属材质；

- 记录间隔：1s～24小时可选；

- 固定装置：硅橡胶轧带，柔软可重复使用；

- 隔热保护盒：硅橡胶隔热保护盒，可拆卸，柔软，抗震；

- ▲软件及报告：具有软件产品登记测试报告，中文专业软件，符合GB8599、YY/T0734、WS310.3要求，软件主动分析计算参数，带自动识别功能；

- ▲标准测试包：7kg标准测试包，符合国标GB8599，需提供中国国家级计量认证报告。

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。