### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 肌电-诱发电位系统 | 1台 | 接受进口 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | 1 | 台 |
| 2 | 电子单元：放大器与刺激器（同一放大器上实现诱发电位与肌电图全部功能） | 2 | 件 |
| 3 | 专用蓝牙肌电图诱发电位操作控制键盘 | 1 | 件 |
| 4 | 彩色喷墨打印机 | 1 | 台 |
| 5 | 检查配套硬件（液晶显示器、头戴式耳机、眼罩刺激器、P300事件按钮、单恒流电刺激器、台车） | 7 | 件 |
| 6 | 一次性针电极 | 25 | 根 |
| 7 | 针电极电缆线 | 1 | 根 |
| 8 | 鳄鱼夹电缆线 | 10 | 根 |
| 9 | 一次性电极针 | 50 | 根 |

备注： 1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

注：投标文件中对标注（"★"）号的重要条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

| 序号 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 肌电-诱发电位系统 | 台式电脑： win10专业版操作系统、i5处理器 ≥8G内存 ≥1T固态硬盘； ★2.电子单元（内含放大器与刺激器）放大器与刺激器一体化便携式设计，同一放大器上实现诱发电位与肌电图全部功能； ▲专用蓝牙肌电图诱发电位操作控制键盘； 彩色喷墨打印机； 检查配套硬件（液晶显示器、头戴式耳机、眼罩刺激器、P300事件按钮、单恒流电刺激器、台车）。 |
| 2 | 主机要求 | 1. 放大器技术参数要求： ★放大器通道：≥4个多功能通道； 放大器接口：采用USB接口或网线与计算机连接； ▲放大器供电模式：数据传输与供电采用同一个接口，不需要独立供电，减少交流干扰； 刺激通道：电刺激通道，听觉刺激通道，闪光刺激通道，棋盘翻转格刺激通道； 设备包含触发输入通道，可连接第三方刺激器，包括：电刺激、磁刺激、听觉刺激与视觉刺激器； ▲设备集成采集通道、刺激通道于一体； ▲放大器不配备任何地线； 模数转换(A/D)：16bit； 采样频率：200，500，1000，2000，5000，10000，20000，40000，80000，160000HZ调节； 高通滤波(HPF)：预置频率0.01，0.02，0.05，0.1，0.2，0.3，0.5，1，2，3，5，10，20，30，50，100，200，300，500，1000，2000，3000Hz； 低通滤波(LPF)：预置频率10，15，20，30，35，70，75，100，150，200，300，500，1000，2000，3000，4000，5000，10000Hz ； 高次谐波滤波器：100，150，200，300，350，400，450单滤波，上述所有频率同时滤波； 灵敏度：0.01-750uv/div，1-100Mv/div（投标产品参数必须具备区间值要求）； 扫描范围：0.1-500ms/div，0.5-20s/div1（投标产品参数必须具备区间值要求）； 信号输入范围：500μV，1，2，4，8，16，30，60，120，500mV； 陷波滤波：开，关； 共模抑制比：不低于120dB； 患者泄漏电流：≤50nA。 2. 刺激器技术参数要求： 2.1 电刺激器 刺激强度：0-100mA（投标产品参数必须具备区间值要求），步长0.01mA； 刺激频率：0.5-50Hz（投标产品参数必须具备区间值要求），步长0.01Hz； 刺激脉宽：0.01-5ms（投标产品参数必须具备区间值要求）； 脉冲频率：20-1000Hz（投标产品参数必须具备区间值要求）； 刺激数量：2-255个（投标产品参数必须具备区间值要求）； 刺激波形：矩形，梯形，单相脉冲，正负交替，调制正弦； 成对刺激间歇时间：0-500000μs（投标产品参数必须具备区间值要求）。 2.2 听觉刺激器 刺激强度：0-120 dB（投标产品参数必须具备区间值要求）； 刺激频率：1-30Hz（投标产品参数必须具备区间值要求）； click刺激脉宽：0.1-5000μs（投标产品参数必须具备区间值要求）； Tone刺激频率：100-5000Hz，脉宽1-5000ms（投标产品参数必须具备区间值要求）。 3.闪光刺激器： 刺激脉宽：0.1-3000ms（投标产品参数必须具备区间值要求）； 最大亮度：1100±110cd/m2； 单侧最大亮度：16000±1600cd/m2； 刺激频率：1-50Hz（投标产品参数必须具备区间值要求）。 4.棋盘翻转刺激器： 刺激频率：0.1-10Hz（投标产品参数必须具备区间值要求）； 图形尺寸：4*3，8*6，16*12，32*24，64*48sqr； 翻转图形：棋盘格，同心环，风车，标靶； 填充区域选择：4个象限任意选择，也可标记中心点； 模式类型：翻转，闪烁。 5.肌电/诱发电位检查功能： 5.1 神经电图检查 运动传导速度； 感觉传导速度； F波； H反射； H反射成对刺激； 运动寸移； 感觉寸移； 运动/感觉传导速度同步测量； 瞬目反射； 交感皮肤反应； 球海绵体肌反射； 骶骨反射； 运动单位数目估算； 重复刺激； 跟腱反射； 震颤分析； 5.2 肌电图 定量肌电图：自发活动，运动单位电位，干扰相，定量肌 电图； 巨肌电图； 单纤维JITTER。 5.3 诱发电位 视觉诱发电位：闪光诱发电位，棋盘格翻转诱发电位； 听觉诱发电位：脑干听觉诱发电位，中潜伏期听觉诱发电位，长潜伏期听觉诱发电位，肌源性前庭诱发电位； 体感诱发电位：短潜伏期诱发电位，长潜伏期诱发电位； ▲事件相关电位：P300，MMN，CNV，MRCP，P50； ▲前庭诱发电位：前庭肌源性诱发电位。 |
| 3 | 附属设备要求 | 软件功能说明： 中英文采集回放分析软件，可根据具体需求自由选择； 软件采用钥匙文件授权方式； 数据库文件操作： 1) 包括本地/网络数据库； 2) 可将本地数据库文件导入、导出； 3) 可在数据库文件中增加图片、视频和文档等附件，治疗结论，可将统一患者的相关信息整理在一起，归类明确； 4) 可将检查保存为：EDF，EDF+视频，视频，BDF，TXT，PDF，XML，RTF，Metafile文件格式，方便在不同的计算机视频、图片与专业的脑电图软件查看，可用于教学、展示等。 软件支持检查协议编辑，方便用户快速、自动进行检查； 通过软件可对采集轨迹进行倒置、和、差、平均的计算； 软件可将采集的轨迹以音频形式保存； 检查模板：可将常见类疾病的检查设置为检查模板； 可为同一台机器的不同用户设置新的账户和密码； 可通过其他计算机或者移动设备访问监测设备的计算机页面； 可支持标准的HL7医院数据管理系统； 检查报告：预置编程的报告，包含了所有检查可能出现的数据结果；用户可自由无限制编辑模板；可使用软件内置编辑软件或MS文本处理器编辑报告； 软件内置脑电节律正常值编辑器，按照年龄进行编辑； 软件支持常规显示屏与触屏两种操作模式(用户自选屏幕类型)； 软件支持对采集的轨迹进行快速滤波； 电极阻抗测试：以颜色显示，可使用数值进行限定。 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。