---深圳市东方招标有限公司～招标文件第II卷---
[bookmark: _Toc95929760]项目要求
1、 [bookmark: _Toc95929761][bookmark: sixxiangmugaisu]项目概述
本项目为深圳烟草工业有限责任公司滤棒物理指标检测仪器采购项目。
2、 [bookmark: _Toc95929762]商务要求
[bookmark: _Toc95929763]1、资格标准
投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件：
1） ★投标人：
1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照（或其它组织的证明文件）复印件加盖公章。
2 投标人参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与招标采购活动且在有效期内的情况（投标文件中提供诚信承诺函）。
3 投标人参加招标采购活动前三年内，未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、违法失信行为记录名单。提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道信用查询截图。
4 投标人近三年无行贿记录的证明材料。投标人在中国裁判文书网“http://wenshu.court.gov.cn”自行查询行贿犯罪信息，并提供查询结果截图，包括无行贿犯罪行为的查询结果显示为“暂无数据”的截图；查询方式：进入“http://wenshu.court.gov.cn”首页→点击“高级检索”（向下的三角形），全文检索填上单位名称，案件类型选“刑事案件”，文书类型选“判决书”，案由为“刑事案由→贪污贿赂罪→单位行贿罪”→点击“检索”并截图（最终结果以招标代理机构查询为准）。
5 本项目不接受联合体投标。

2） ★投标保证金：
1 金额：人民币贰万叁仟元整（人民币23,000.00元）；
②  投标保证金账户：
户    名：深圳市东方招标有限公司
开 户 行：招商银行深圳景田支行
账   号：812482829710001
③有效期：90个日历日（由开标之日后算起）；
④交纳时间：投标人购买招标文件的同时提交投标保证金，或在距开标截止时间3个工作日前提交投标保证金（以保证金到达招标机构指定账户并经招标机构确认为准）。投标保证金应注明投标人名称、项目名称、项目编号，以便核查。不提交或未按时提交投标保证金的将不具备参加投标的资格。提交了投标保证金但因故不能参加投标的，须在投标截止时间3个工作日之前以书面的形式通知招标机构（以招标机构确认的时间为准），招标机构在收到书面通知后，即退还其保证金；提交了投标保证金而未在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件，且未在规定的时间以书面形式通知招标机构的投标人，招标机构将不退还其投标保证金。

[bookmark: Fivetoubiaobaojia6][bookmark: _Toc95929764]2、投标报价
1） [bookmark: OLE_LINK7]★投标报价应以人民币为结算单位（含税），投标报价须包括：产品及运至合同指定地点的运输费、保险费、装卸费、技术服务及人员培训费、安装（包括安装辅材等）、调试费、售后服务等等所有费用。
2） 投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使服务项目未能达到需求的目标和效果，或因缺少相应资质致使服务项目完成的成果不能通过相关部门的验收等，使项目不能正常应用，其费用和后果由投标人自行负责。
3） 详细报价清单中如有一般缺漏项，评标时将按投标的同类项目最高价格予以补正，如有严重缺漏项，将作为废标处理。
4） ★本项目委托金额为人民币贰佰叁拾捌万元整（¥2,380,000.00），投标总价超出此金额的将作无效标处理。
[bookmark: _Toc391559246][bookmark: _Toc95929765]3、到货要求
1） ★交货期：合同生效之日起90天内交货。
2） 交货地点：深圳烟草工业有限责任公司指定地点。
[bookmark: _Toc95929766][bookmark: _Toc391559247]4、★付款方法和条件
1）按合同约定方式付款
2）招标人收到中标人提供的有效发票后通过银行转账的方式支付。
[bookmark: _Toc391559248][bookmark: _Toc95929767][bookmark: 售后服务]5、售后服务
1） [bookmark: _Toc184089366]★质保期：
1 质保期为1年，时间自终验合格之日起，并经招标人确认通过后，开始计算。
2 设备供应商应能提供长期良好的售后服务，并在招标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。
3 设备供应商能长期提供良好的技术支持。
4 设备供应商可提供除招标文件要求之外的其他售后服务优惠条件。
2） 培训：免费提供使用、维护等技术培训。
3） 安装、调试：
1 中标人负责产品的安装、调试运行。在产品到达使用单位后，中标人应派技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
②产品运行结果必须符合买方技术要求，也要达到中标人提供的生产和安装及技术规范要求。提供安装、调试过程中的特殊工具及易损件，并将安装或维修过程中需用到的专用工具完整移交买方。
4） 验收：
1 由中标人负责免费安装、调试，安装调试完成后即由双方组成验收小组共同进行验收工作。
2 货物运抵交货地点后，招标人与中标人双方需立刻派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。如发现缺少、损坏部件，中标人须及时补交给招标人，如因此造成拖延，招标人有权按延期交货索赔。
[bookmark: 设备到货需要提供的资料]
3、 [bookmark: _Toc391559249][bookmark: _Toc95929768][bookmark: 技术要求][bookmark: _Toc315854990][bookmark: _Toc383095749]技术要求
[bookmark: _Toc95929769][bookmark: ninejishuyaoqiu]（一）总体要求
1、 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与招标人无关。由此给招标人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。
2、 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。
3、 [bookmark: _Toc383095750]本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。
4、 以下内容若有标注（"★"）号的条款为不可偏离条款，投标文件中对标注（"★"）号的重要条款不响应或任何的不满足（负偏离），将作为无效标处理。
5、 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。
[bookmark: _Toc95929770][bookmark: 供货范围]（二）★供货范围
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	1
	一对二自动取样三功能综合测试台
	2
	台
	拒绝进口

	2
	滤棒在线自动取样装置
	1
	套
	拒绝进口


[bookmark: _Toc383095751][bookmark: _Toc95929771]（三）主要技术要求
1、三功能综合测试台技术指标及性能要求
▲1.1 技术指标：
（1）料斗容量：＞50支
（2）工作速度：≥6支/分钟 
（3）样品收集：无序收集，大于200支
（4）常规测量指标：
	项目
	测量范围
	分辨率
	精度

	重量
	0～200.000g
	0.001g
	±0.001g

	圆周
	15.5～28.5mm
	0.001mm
	±0.002mm

	吸阻
	0～15000Pa
	1Pa
	±0.5 %F.S



1.2 三功能综合测试台性能要求：
（1）整机功能：检测各种卷烟和滤棒的物理指标，包括重量、圆周（圆度）、吸阻(开放式、封闭式)、通风率等；自动兼容各种规格的样品，包括各种细支（中细支、超细支）、短支样品。
▲（2）模块化设计，抽屉式结构，可根据需要组合不同的单元，也可关闭或打开指定的检测功能。每个模块都有自己的CPU卡以及运算控制功能，在某一功能发生故障需要维修时能够快速将其从综合测试台中移出（或更换备用模块）使其不影响其它功能的运行，并且该单元能够脱机模拟维修或测试使用。
（3）面板式单元布局，美观大方，便于观察测量过程，排除故障等。
▲（4）进料装置：采用自主知识产权的全自动滚轮式料斗，软件根据样品牌号自动切换粗、中、细三个档位。
▲（5）称重单元：采用进口精密天平（具有防电磁波干扰功能），内置自动校准功能，测量过程自动去皮（避免粉尘等杂物干扰）；具备电子水平仪，方便调整仪器水平度，避免校准与测量的误差。
[bookmark: _GoBack]▲（6）圆周单元：采用机械夹持装置，针对特种滤棒的高度无级调整装置，基于硬件、软件的双角度定位等专利、专有技术，可检测透明滤棒；圆周测试点与样品端面的距离：47-119mm（含二合一）。
▲（7）吸阻单元：采用阀岛、楔形密封、温湿度监控、内置标准棒自动校准测量数据、抗静电等具有知识产权的专利技术；测试管路压降<10Pa，符合国标要求；采用进口宝石制作的CFO恒流孔（17.5±0.1ml/s）保证恒定流量，CFO恒流孔在管路中的测试流量精度为17.5±0.1ml/s。
（8）控制系统：控制电脑为15寸工业平板电脑，操作系统为windows10，电脑侧挂在仪器左侧。
（9）数据输出：自带宽幅热敏打印机、网络接口、USB接口，具备数据上传能力。
（10）外置报警灯，具备光报警提示功能。
（11）电源气源：采用高抗干扰能力的工业电源；具备油水分离器和精密过滤器，强化气源净化处理。
（12）维修维护：内置远程诊断与维护功能。
（13）设备能够与MES或数采系统衔接的相关要求：测试台必需能够为烟草工业生产线上MES或数采系统提供数据交流、系统控制等服务。并且为保证确实可行，供应商必需提供现阶段应用在烟草MES或数采系统的应用案例作为说明，保证能够做到与MES系统的良好衔接，测试并且能够安全稳定的运行。
（14）提供标定或校准所用标准件的第三方检测报告。

2、滤棒在线自动取样装置技术指标及功能要求
▲2.1 滤棒在线自动取样检测系统技术指标
（1）样品长度范围：60～150mm
（2）样品圆周范围：15.5～28.5mm
（3）样品传输距离：3～70 m
（4）连续取样与检测速度：≥5支/分
（5）检测设备与取样装置的配比：	1：1 

2.2 滤棒在线自动取样装置性能要求
（1）功能要求：
1) 发射装置采用风送发射的模式将样品从生产线输送到检测设备上；
2) 抓趋势取样：取样装置需安装在过桥上方，采用负压吸附的方式进行取样，抓取头不应对滤棒产生破坏，也不会捣乱样品流；
3) 取样装置通过阀岛控制系统将滤棒输送到检测设备（综合测试台）的样品接收端，接收端采用反向缓冲气流系统对滤棒进行接收，避免样品端面的损坏和变形；
4) 装置小巧，造型美观，占用空间小；
5) 具有双色（红色、绿色）报警灯，及时警示取样系统故障状态；
6) 取样装置灵活可移植，可随生产状况更换到同类型的成型机；
7) 目标机台的安装过程基本不需要修改机台，不需要停机，不影响生产过程；
8) 取样装置具备高度自适应能力，取样口安装于成型设备过桥处；
9) 取样系统在滤棒传输距离≥3m，完成取样、发射、传输和接收整个过程的速度不低于5支/分钟；
	10）取样系统内部负压气路具有自清洁气路功能；
11）可安装于任意型号的机台上，不需要改动机台。
错误！未定义书签。
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