(1) [bookmark: _Toc104218296]技术参数
说明：
1、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，如不提供证明资料，该项作负偏离处理；
2、技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。
（重点参数“▲”共10个）
3、凡标注（"★"）号的条款为重要之商务或技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的重要条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。（重要条款“★”共2个）
货物清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	1
	普通血管器械包
	1
	套
	接受进口

	1.1 
	无损伤血管钳
	8
	把
	接受进口

	1.2 
	显微镊
	1
	把
	接受进口

	1.3 
	剥离器
	5
	把
	接受进口

	1.4 
	隧道器
	1
	把
	接受进口

	1.5 
	隧道器手柄
	1
	把
	接受进口

	1.6 
	隧道器钳
	1
	把
	接受进口

	1.7 
	组织剪
	3
	把
	接受进口

	1.8 
	心脏手术剪
	1
	把
	接受进口

	1.9 
	止血钳
	5
	把
	接受进口

	1.10 
	组织钳
	2
	把
	接受进口

	1.11 
	抓钳
	1
	把
	接受进口

	1.12 
	持针器
	3
	把
	接受进口

	1.13 
	牵开器
	1
	把
	接受进口

	1.14 
	迷你血管钳
	4
	把
	接受进口

	1.15 
	血管夹
	4
	把
	接受进口

	1.16 
	施夹钳
	3
	把
	接受进口

	1.17 
	显微止血夹
	6
	把
	接受进口

	2
	微创血管器械包
	1
	套
	接受进口

	2.1
	精细显微剪
	1
	把
	接受进口

	2.2
	显微剪
	1
	把
	接受进口

	2.3
	显微镊
	3
	把
	接受进口

	2.4
	组织镊
	3
	把
	接受进口

	2.5
	显微持针器
	5
	把
	接受进口


一、普通血管器械包：（共1套）
▲1、无损伤血管钳：无损伤血管钳，用于主动脉阻断，长、中弯型，工作端宽度≥100MM，可夹持宽度≥47MM，长度≥210MM。数量：1把；（提供产品彩页复印件或说明书复印件证明，原件备查）
2、无损伤血管钳：无损伤血管钳，用于外周血管阻断，弯型，工作端宽度≥90MM，长度≥190MM。数量：1把；
3、无损伤血管钳：无损伤血管钳，用于主动脉瘤阻断，长、大弯型，工作端宽度≥110MM，可夹持宽度≥60MM，长度≥270MM。数量：1把；
4、无损伤血管钳：无损伤血管钳，长、弯型，L型头端，工作端宽度≥90MM，可夹持宽度≥70MM，长度≥240MM。数量：1把；
5、无损伤血管钳：无损伤血管钳，用于切线咬合，工作端宽度≥84MM，可夹持宽度≥47MM，长度≥245MM。数量：1把；
6、无损伤血管钳：无损伤血管组织钳，长、弯型，长度≥245MM。数量：1把；
7、无损伤血管钳：无损伤血管钳，用于主动脉瘤阻断，全齿，长、弯型，工作端长度≥110MM，长度≥300MM。数量：1把；
8、无损伤血管钳：无损伤血管钳，用于外周血管阻断，弯型，角度≥60°，工作端宽度≥77MM可夹持宽度≥65MM，长度≥180MM。数量：1把；
9、显微镊：医用镊，头端直径≤1MM，环形，镊身直型，长度≥180MM。数量：1把；
10、剥离器：为内膜剥离器，静脉曲张吸出器，带钩，长度≥180MM。数量：4把；
11、剥离器：为内膜切除剥离器，直形，长度≥10MM。数量：1把；
▲12、隧道器：隧道器，不锈钢，带圆锥形隧道器接头，长度≥400MM，直径≤12MM。数量：1把；（提供产品彩页复印件或说明书复印件证明，原件备查）
13、隧道器手柄：不锈钢，隧道器枪式手柄。数量：1把；
▲14、隧道器钳：隧道钳，工作端单动，带波浪型齿，长度≥440MM。数量：1把；（提供产品彩页复印件或说明书复印件证明，原件备查）
▲15、组织剪：解剖分离剪，具有铝钛氮涂层，锯齿形刀刃，弯型，长度≥180MM。数量：2把；（提供产品彩页复印件或说明书复印件证明，原件备查）
16、组织剪：解剖分离剪，具有碳钨镶片，窄刃，弯型带弧度，长度≥350MM。数量：1把；
▲17、心脏手术剪：动脉解剖分离剪，碳钨合金镶片，窄刃，带角度，工作端弧度≥30°，长度≥225MM。数量：1把；（提供产品彩页复印件或说明书复印件证明，原件备查）
18、止血钳：止血钳，弯型，工作端半齿，窄头精细，长度≥212MM。数量：1把；
19、止血钳：精细止血钳，弯型，工作端半齿，粗头，长度≥178MM。数量：4把；
20、组织钳：分离结扎钳，小直角型，工作端全齿，精细型，长度≥230MM。数量：1把；
21、组织钳：分离结扎钳，小弯型，工作端全齿，长度≥205MM。数量：1把；
22、抓钳：为低位胆道钳，长度≥180MM。数量：1把；
23、持针器：具有碳钨镶片，无损伤型，细长型，可夹持4/0-6/0缝线，长度≥305MM。数量：1把；
24、持针器：具有碳钨镶片，特殊型持针器，弯型，粗，无损伤型，可夹持3/0-6/0以及更粗的缝线，长度≥200MM。数量：1把；
25、持针器：具有碳钨镶片，无损伤型持针器，窄型，可夹持4/0-6/0缝线，长度≥180MM。数量：1把；
26、牵开器：外科牵开器，乳突自动拉钩，3×4齿，钝头，长度≥140MM。数量：1把；
27、迷你血管夹：迷你血管夹，弯型，工作端长度≥14MM，全长≥35MM。数量：1把；
28、迷你血管夹：迷你血管夹，直型，工作端长度≥19MM，全长≥45MM。数量：1把；
29、迷你血管夹：迷你血管夹，弯型，工作端长度≥19MM，全长≥45MM。数量：1把；
30、迷你血管夹：无损伤迷你血管夹，弯型，工作端长度≥33mm，全长≥65MM。数量：1把；
31、血管夹：临时血管夹，头端长×宽≥6×1.0MM，夹闭力：10-15g。数量：2把；
32、血管夹：临时血管夹，头端长×宽≥4×1.0MM，夹闭力：10-15g。数量：2把；
33、施夹钳：施夹钳，长度≥145MM。数量：1把；
34、施夹钳：不锈钢材质，直型，工作端长度≥140mm，适用于长度为8-11mm血管吻合夹，适用于血管直径为0.3-1.4MM。数量：1把；
35、施夹钳：不锈钢材质，直型，工作端长度≥140mm，适用于长度为14-36mm血管吻合夹，适用于血管直径为1.0-5.0MM。数量：1把。
36、显微止血夹：动脉显微止血夹，用于血管吻合，轻微向内弯的工作端，长度≥11mm。数量：1把；
37、显微止血夹：静脉显微止血夹，用于血管吻合，平面的夹闭工作端，直型，工作长度≥11mm。数量：1把；
38、显微止血夹：动脉显微止血夹，用于血管吻合，轻微向内弯的工作端，长度≥16mm。数量：1把；
39、显微止血夹：静脉显微止血夹，用于血管吻合，平面的夹闭工作端，直型，工作长度≥16mm。数量：1把；
40、显微止血夹：动脉显微止血夹，用于血管吻合，轻微向内弯的工作端，长度≥24mm。数量：1把；
41、显微止血夹：静脉显微止血夹，用于血管吻合，平面的夹闭工作端，直型，工作长度≥24mm。数量：1把；

★配置清单：
1、无损伤血管钳：     8把；
2、显微镊：           1把；
3、剥离器：           5把；
4、隧道器：           1把；
5、隧道器手柄：       1把；
6、隧道器钳：         1把；
7、组织剪：           3把；
8、心脏手术剪：       1把；
9、止血钳：           5把；
10、组织钳：          2把；
11、抓钳：            1把；
12、持针器：          3把；
13、牵开器：	      1把；
14、迷你血管钳：      4把；
15、血管夹：	      4把；
16、施夹钳：          3把；
17、显微止血夹：	  6把；

二、微创血管器械包：（共1套）
1、精细显微剪：显微弹簧剪，超锋利型，窄刃，直型，长度≥180MM。数量：1把；
2、显微剪：显微剪，圆形手柄可以在指间转动操作,锯-齿型刀刃，窄刃，弯型，长度≥145MM。数量：2把；
▲3、显微镊：圈镊，头端圈形钝头，手柄具有铝钛氮涂层，头端具有金刚砂钻石涂层，无损伤型，长度≥210MM。数量：2把；（提供产品彩页复印件或说明书复印件证明，原件备查）
4、显微镊：圈镊，头端圈形钝头，无损伤，显微解剖型，头端金刚砂钻石涂层，直径≥2.0MM，长度≥180MM。数量：2把；
▲5、组织镊：解剖组织镊，手柄具有铝钛氮涂层，头端具有金刚砂涂层，头端环形；头端直径≥1MM，长度≥185MM。数量：1把；（提供产品彩页复印件或说明书复印件证明，原件备查）
6、组织镊：超轻无损伤镊，无损伤型，手柄握持端镂空，头端直径≥1.5MM，全长度≥200MM。数量：1把；
▲7、显微持针器：具有铝钛氮涂层，工作端金刚砂钻石涂层，圆形手柄可以在指间转动操作，可夹持7/0缝线及以下缝线，长度≥230MM。数量：1把；（提供产品彩页复印件或说明书复印件证明，原件备查）
8、显微持针器：显微持针器，带棘齿，工作端金刚砂钻石涂层,可夹持4/0及以下缝线，长度≥230MM。数量：1把；
9、显微持针器：显微持针器，带棘齿，工作端金刚砂钻石涂层，圆形手柄可以在指间转动操作，可夹持5/0及以下缝线，长度≥185MM。数量：1把；
10、显微持针器：显微持针器，带棘齿和锁扣，具有碳钨镶片，圆形手柄可以在指间转动操作圆可夹持6/0-10/0缝线，长度≥180MM。数量：1把；
11、显微持针器：显微持针器，工作端金刚砂钻石涂层，带棘齿和锁扣，圆形手柄可以在指间转动操作，可夹持5/0及以下缝线，长度≥210MM。数量：1把。

★配置清单：
1、精细显微剪：          1把；
2、显微剪：	             1把；
3、显微镊：	             3把；
4、组织镊：	             3把；
5、显微持针器：          5把；

三、总体要求： 
1、所有手术器械均为同一品牌，以便日后品牌整体维护保养，提高器械使用寿命；
2、所有器械均由进口不锈钢/钛合金材质制成。采用优质钢材制成，器械表面经哑光处理不反光；
▲3、所有器械标准均符合ISO国际标准、FDA标准或欧洲DIN标准,具有CE认证；（提供证书扫描证明，原件备查）
▲4、所有器械表面均有激光打标的品牌标识、唯一二维码及产品型号，相比蚀刻打标，经清洁剂处理后，更能维持清晰标识，方便识别及管理追溯；（提供清晰的产品照片证明）

注意事项：
1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。
2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。
3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。本项目为单一产品采购，不设置核心产品。

