### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊塔 | 4套 | 拒绝进口 | 600,000.00 |

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接

受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

说明：

技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。

一、横梁式吊桥技术要求（3套）：

- 所有吊桥上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体不能外露，保证吊桥在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

- 横梁长度2200mm-3100mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定。

- ▲横梁为封闭式设计，底部无开孔，不允许采用折叠窗或其他形式封闭，容易藏灰，不易擦拭，引发感染风险。（提供横梁底部照片）

- 符合气电分离要求，确保吊桥使用安全性。

- ▲底板具有排气系统设计，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。符合《11197-2019医用供气装置》要求。

- 气体终端要求：要求所有气体插座和接头，德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。

- 内置LED照明灯和夜光背景灯，内置于吊桥横梁中，和吊桥设备一体，节约空间，确保LED灯泡寿命≥20000小时。

- ▲内置式智能照明系统，与悬梁一体成型。包含多段式手术辅助照明灯、阅读灯、导航灯、节律照明等，照明灯≥80个LED灯泡组成。

- 吊桥设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，外观采用橘纹处理，易清洁。

- 设备架在横梁上移动距离≥410mm。

- 所有气电端口必须安装于气电箱上，禁止安装于横梁上。

- 所有气管为原装进口医用气体管路，提供报关单及相关证明文件。

- 符合欧盟吊桥四倍承重系数安全负载要求。

- 吊桥防护等级应符合GB4208-2008中IP20的规定。

- 吊桥外科的防火等级至少为UL94-V1级。

- 干、湿分区。

16.1干区：

- 干区承重负载能力≥300Kg。

- 箱体采用≥5面以上设计，具备分区功能，箱体排气系统设计满足《11197-2019医用供气装置》要求，气电箱长度≥1000MM。

- 满载后倾斜角度≤1度。

- ▲标配气动刹车，便于滑车定位与移动。

- 德式标准气体插座（空气2个，负压吸引1个，氧气2个），含所有插头。

- 电源插座≥6个。

- ▲电源插座_国标16A: ≥2个。

- 网络接口 ≥2个。

- 等电位住≥2个。

- 二层设备托盘，其中一层带抽屉。

- 托盘必须为铝合金材质，表面无螺钉，抽屉使用内藏式自吸合导轨。

- ▲配折叠式托盘，节约ICU空间，便于急救护理。

- ▲配置一键解锁式营养泵输液系统 。

- ▲提供导联线、电源线以及气体管道整体集线收纳方案。

- ▲配置备用呼吸球囊收纳装置。

16.2湿区：

- 湿区承重负载能力≥300Kg。

- 箱体采用≥5面以上设计，具备分区功能，箱体排气系统设计满足《11197-2019医用供气装置》要求，气电箱长度≥1000MM。

- 满载后倾斜角度≤1度。

- ▲标配气动刹车，便于滑车定位与移动。

- ▲配置免维护氧浓度监测系统，具备声光报警功能。

- 德式标准气体插座至少4个（空气1个，负压吸引2个，氧气1个）。

- ▲湿区可选配一键式解锁系统的双关节伸展臂，输液袋挂钩与泵安装杆错位安装，以防止滴液损坏泵体，承重≥30Kg。

- ▲湿区可选配前置输液架系统。

- 电源插座≥6个。

- 电源插座_国标16A: ≥2个。

- 托盘必须为铝合金材质，表面无螺钉，抽屉使用内藏式自吸合导轨，抽屉具有分格及标识功能。

- ▲可提供电源线集线收纳方案。

- ▲可配置吸痰管收纳装置。

- 配置需求明细（单套）：

| 序号 | 部件名称 | 部件数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天花装饰罩 | 1 |
| 2 | 吊桥悬梁 | 1 |
| 3 | 健康照明 | 1 |
| 湿塔主体: |
| 1 | 吊桥滑车 | 1 |
| 2 | 六面体吊柱 | 1 |
| 3 | 氧浓度检测仪 | 1 |
| 4 | 电源插座，国标5孔 | 6 |
| 5 | 电源插座_国标16A | 2 |
| 6 | 网络接口（RJ45） | 2 |
| 7 | 气体终端，德式，氧气 | 1 |
| 8 | 气体终端，德式，负压 | 2 |
| 9 | 气体终端，德式，压缩空气 | 1 |
| 干塔主体: |
| 1 | 吊桥滑车 | 1 |
| 2 | 六面体吊柱 | 1 |
| 3 | 呼吸球囊收纳盒 | 1 |
| 4 | 医用气管挂钩 | 1 |
| 5 | 电源插座，国标5孔 | 6 |
| 6 | 电源插座_国标16A | 2 |
| 7 | 网络接口（RJ45） | 2 |
| 8 | 气体终端，德式，氧气 | 2 |
| 9 | 气体终端，德式，负压 | 1 |
| 10 | 气体终端，德式，压缩空气 | 2 |
| 附件: |
| 1 | 导轨式托盘，480*480，可折叠 | 1 |
| 2 | 导轨式托盘，430*340，60kg | 1 |
| 3 | 导轨式托盘，530*480，单抽屉，60kg | 1 |
| 4 | 双臂延伸臂 | 1 |
| 5 | 营养泵延伸臂 | 1 |
| 6 | 前置延伸臂 | 1 |
| 7 | 集线器包 | 1 |
| 8 | 边轨式收纳盒 | 1 |

二、悬臂式吊桥技术要求（1套）：

- ▲吊塔最大安全承重应为标称工作承重的四倍，提供省级及以上医疗器械检测所提供的检验报告。

- ▲吊塔产品符合欧盟认证，并提供产品符合认证及声明。

- 吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。

- 所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移。

- ▲气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理。

- 吊塔采用上电下气分离式设计，更好的保护使用者及患者安全。

- ▲吊塔采用气电分离式设计，以保证使用安全。

- 吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全。

- 吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。

- 电源可采用模块化设计，装机后仍可根据临床需求不拆卸吊塔随时增加插座数量，也可随时灵活调节插座高度位置。

- 气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能；插座插头可保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修。

- ▲吊塔采用欧标的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准。

- 抽屉为铝合金材质，采用自吸合方式打开闭合，方便医护人员操作。

- 干、湿分区。

14.1.湿塔需求：

- 吊臂、气电箱旋转角度≥340°；

- 双旋转臂，总长≥1500mm；

- 竖式气电箱长度≥800mm；

- ▲最大标称工作承重≥300Kg，出具省级及以上医疗器械检测所出具的检验报告；

- 附件配置： 标准气体插座（1氧气，1空气，2负压吸引），并包含所有插头；

- 国标电源插座≥6个；

- ▲、电源插座_国标16A: ≥2个；

- 六类网络接口≥2个，等电位端子≥2个；

- ▲二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，托盘最大标称工作称重应不小于80KG，抽屉最大标称工作称重应不小于15KG。

14.2.干塔需求：

- 吊箱式，气电箱长度≥500mm（具体长度根据医院现场实际定制）；

- 气电箱旋转角度≥340°；

- 吊臂长度旋转半径总长≥750mm，可选配双臂旋转半径总长≥1500mm（具体长度根据医院现场实际定制）；

- 净负载能力≥120Kg；

- 德式标准气体插座至少4个（氧气2个，空气2个，负压吸引1个），并包含所有插头；

- 电源插座6个；

- ▲电源插座_国标16A:2个；

- 网络接口2个；

- 等电位住2个；

- 仪器承载托盘2个，其中一个带抽屉，带标准附件导轨；

- 选配网篮、输液架、集线器等其他附件，选配附件均可独立安装。

- 配置需求明细（单套）：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 湿区 | 主体 |  |
| 1 | 基座 | 1 |
| 2 | 天花装饰罩 | 1 |
| 3 | 机械双臂750mm+750mm | 1 |
| 4 | 连接柱 | 1 |
| 5 | 吊柱298mm*280mm*800mm | 1 |
| 6 | 气体终端_德式_氧气 | 1 |
| 7 | 气体终端_德式_负压 | 2 |
| 8 | 气体终端_德式_压缩空气 | 1 |
| 9 | 电源插座_国标5孔 | 6 |
| 10 | 电源插座_国标16A | 2 |
| 11 | 等电位 | 2 |
| 12 | 网络接口（RJ45），含线，CAT6 | 2 |
| 13 | 导轨式托盘 | 1 |
| 14 | 导轨式托盘-单抽屉 | 1 |
| 15 | 延伸臂-导轨式 | 1 |
| 16 | 输液架 | 1 |
| 17 | 边轨式集线器 | 4 |
| 干区 | 主体 |  |
| 1 | 机械单臂 | 1 |
| 2 | 连接柱 | 1 |
| 3 | 吊箱-双吊杆 | 1 |
| 4 | 气体终端_德式_氧气 | 2 |
| 5 | 气体终端_德式_负压 | 1 |
| 6 | 气体终端_德式_压缩空气 | 2 |
| 7 | 电源插座_国标5孔 | 6 |
| 8 | 电源插座_国标16A | 2 |
| 9 | 等电位 | 2 |
| 10 | 网络接口（RJ45），含线，CAT6 | 2 |
| 11 | 吊杆式托盘 | 1 |
| 12 | 吊杆式托盘-单抽屉 | 1 |
| 13 | 吊杆式集线器（圆形） | 4 |
| 14 | 边轨式集线器 | 4 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。