### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能病床 | 4套 | 拒绝进口 | 600,000.00 |

2、详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床体 | 4 | 张 |
| 2 | 床头、尾板 | 4 | 付 |
| 3 | 分体式护栏 | 4 | 套 |
| 4 | 医用电机 | 4 | 套 |
| 5 | 手持遥控器 | 4 | 个 |
| 6 | 延长床架 | 4 | 套 |
| 7 | 蓄电池组 | 4 | 个 |
| 8 | 束缚带固定器 | 4 | 套 |
| 9 | 引流袋挂钩 | 4 | 套 |
| 10 | 角度显示装置 | 4 | 套 |
| 11 | 中控锁树脂脚轮 | 4 | 套 |
| 12 | 可透X光床板 | 4 | 套 |
| 13 | 称重系统 | 4 | 套 |
| 14 | 输液架 | 8 | 根 |
| 15 | 防褥疮静态海绵床垫 | 4 | 张 |
| 16 | 移动餐桌 | 4 | 张 |
| 17 | 刹车报警装置 | 4 | 套 |
| 18 | 电动悬浮翻身床垫 | 1 | 张 |
| 19 | 脚侧挡板 | 2 | 套 |

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接

受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

1.规格要求：床板长1950±30mm；全长2180±30mm；床板宽900±20mm；全宽1080±20mm。

2．结构及材质：

2.1.床体与床板使用优质冷轧钢材制成，使用整体模具一次冲压成型，没有毛刺，保证使用寿命；焊接采用机器人焊接，保证产品品质。

▲2.2.采用（电泳＋粉末）复式喷涂，经过多道喷涂工序，确保管壁内也有油漆保护，经过耐杯突性、耐冲击性、铅笔硬度、耐沸水性、耐盐水喷雾实验等相关测试。

▲2.3.背部床板为可透X光设计，其它床板为多块模块化卷边设计的小床板组合而成，同时大孔洞设计，在保证透气性能的同时不影响承重性能，可以拆装清洗消毒。

2.4.可拆卸式床头尾板，采用聚丙烯树脂材料一体吹塑成型，并配有防撞轮装置，床头尾板与床架之间无缝隙，不藏污纳垢，方便清洗消毒。

2.5.采用分体式升降护栏，前片和后片护栏间隙缩小，中间无需配备护栏挡板，可随床体的功能同时动作，最大限度的保护患者的安全。护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒。给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。

▲2.6.新型安全护栏，具有防误开装置，防止患者越过护栏上方时，下意识的解除护栏开关。

▲2.7.护栏上设置≥30度刻度线，用于快速确认30度的角度，可有效协助临床预防VAP肺炎。

2.8.采用医疗专用马达，具有静音、恒速、抗电磁、抗干扰。

2.9.护栏高度足够高，离床板距离≥430mm，即使配套上防褥疮气垫也能有效保护病人。

▲2.10.整体设计为防水型床，可用消毒药水冲洗，全床防腐蚀、防锈。

3.功能：

▲3.1.电动床基本动作功能：背部上升；膝部上升；高低升降；头低脚高；头高脚低；一键式心脏椅位；一键式复位；背膝联动；手动+电动CPR等功能。

3.2.控制器数量：≥3个控制器，有线遥控器≥1个，护士控制器≥2个，操作自如。

3.3.护士控制器，除可以操作手持遥控器具备的基本体位功能外，还具备以下功能按键：

3.3.1.护士控制器设有手持遥控器锁定按钮。

3.3.2.护士控制器设有护栏控制器锁定按钮。

▲3.3.3.护士控制器设有蓄电池电量指示器。

▲3.3.4.护士控制器设有最低高度确认灯，当床体在设置在最低位置时，显示绿灯，方便医护人员夜间巡查确认病患安全体位。

▲3.4.背膝联动功能，在调节患者背部体位过程时，背板自动回缩，使床板贴合人体曲线的弧度，减轻背部上升所导致的臀部摩擦及腹部压迫感，能有效降低长期卧床病人患褥疮的可能性。

3.5.护栏上配有用以放置遥控器的卡槽，用以固定遥控器，以免掉落。

3.6.前侧护栏设置储物凹槽，可防止病人的眼镜、手机等物品、避免遗失。

3.7.床体具有夜灯，可通过手持遥控器控制，辅助医护人员夜间确认患者引流袋刻度。

3.8.有电动和手动两款CPR（心肺复苏）抢救装置。

▲3.9.采用直径≥125mm树脂双面脚轮，具有锁定、自由、直行三段式中央控制锁定装置；防腐蚀，耐酸性佳。

▲3.10.自带延长床架，可延长≥145mm，适合于超高患者。

3.11.病床两侧有束缚带固定器，数量≥6个。

3.12.病床两侧设引流袋挂钩。

3.13.有防止床垫滑动装置。

3.14.床体自带滚珠式角度显示器，方便医护人员确认。

3.15.每床配有内置称重系统。称重系统技术要求：

3.15.1.称重范围：0.1-240kg；最小分辨0.1kg/0.2lb；

▲3.15.2.具有体重监视报警功能，在对患者的体重变化进行测定时，当体重变化超过设定的监视值，就会发出蜂鸣报警声；

3.15.3.具有暂停功能，可移除床上被褥等物品，不会影响体重变化量的测定结果；

▲3.15.4.具有体重存储功能，监视调试中，可以进行患者体重的记录，可记录至少10组数据；

3.15.5.显示要求：镶嵌在护栏面板或者是床尾板上。

3.16.每床配备有ICU专用防褥疮静态海绵床垫，具体技术要求：

3.16.1床垫配备≥4种不同床垫结构，多种减压孔。

▲3.16.2.采用复合式气囊与泡棉设计，根据患者体重、体型与体位，自动调节床垫气囊内部的空气分布，对不同病患提供不同的压力支撑。

3.16.3.床垫采用双层泡绵结构设计，增加病患的保护与舒适度，底层泡棉层用以防止病患触底风险；

3.16.4.床垫腿部采用斜坡式设计，可以使脚跟处接触面积增加，降低脚部褥疮发生率；

3.16.5.足跟区域采用三角形裁切，使足跟区域透气性更好；

3.16.6.床垫配有护边设计，两侧采用较高硬度的侧边泡棉，可给病患提供更好的上下床支撑；

3.16.7.床垫护边设有切口设计，病床动作时，服帖床体，不影响病患的舒适性；

▲3.16.8.床罩采用双向拉伸弹性布，防水透湿设计，表面以高透气性材料制作，孔隙可快速排出水气(小分子)，快速排除可能招致褥疮的湿气。同时，床罩可以阻挡上方大分子体液渗流到内层造成污染；

3.16.9.床垫两侧边提把设计，警急状况下医护人员能立刻将卧床者搬运至安全地点；

3.16.10.床垫配备气囊管数量≥6根，气囊管高度≥130mm；床垫高度≥200mm；

3.16.11.床垫尺寸：符合ICU监护床使用。

3.17.配备电动悬浮翻身床垫1张，具体技术要求：

3.17.1.主机静音、轻巧设计，具有无段式贴合性高的挂勾, 适用于不同厚度床架快速固定。

3.17.2.主机每分钟以≥10L额流量喷出空气，快速充气将床垫上之患者悬浮支撑。

3.17.3.采微电脑电磁阀控制，精确设定翻身角度及充气参数，确保治疗目的精准实施。

▲3.17.4.压力调节范围：20-80 mmHg。≥10档压力调整，最低压力可达到20mmHg, 对患者提供最舒适、低压力的悬浮支撑。

3.17.5.主机面板具有自动上锁功能, 避免病患家属或其余人员因身体或手指碰触造成患者使用中断发生危险。

3.17.6.主机具备床垫低压、维修、断电等报警提示功能，同时具备报警音静音按键。

3.17.7.床垫具有波动交替方式，持续性且规律地将单管充气与泄气，模拟自然状况的睡眠律动并同时刺激血液循环，有效避免长时间的组织受压迫而产生局部缺血的状况。交替时间4段可选。

3.17.8.床垫具有坐姿交替功能，交替时床垫充气压力提高，适用于肌肉挛缩的患者使用。

3.17.9.床垫具有坐姿静态功能，当床头角度< 30°时，可是适当增加床垫单管的压力 ，以支撑荐骨的压力。

3.17.10.床垫具备护理功能，可将床垫充气至最大压力且不交替的状况，方便护理人员执行各种护理操作，省时省力。20分钟后会自动回复成交替模式。

3.17.11.床垫具有左右侧翻功能，有助于排除肺部分泌物，能有效降低患者肺部感染发生几率，同时减少肺不张或呼吸道之合病症。

3.17.12.翻身角度10°-45°, 3种角度可选。最大可达45°。翻身停留时间4段可选，可依据患者需要而进行调整。

3.17.13.床垫尺寸：符合ICU监护床使用。

3.17.14.床垫采用≥5英寸矩形管设计，给病患提供更多的接触面积，更好的分散压力。

3.17.15.单管数量≥20根，单管采用TPU材质。

3.17.16.床垫具有头枕功能，头部3管不交替,提升患者睡眠质量。

3.17.17.床尾5根管具有快速接头，可自行拔除以达到零压效果。

3.17.18.床垫具有充气护边管，用以翻身时保护患者安全。

3.17.19.床管具有激光喷气孔，使床管微气孔出气，可以带走床体多于湿气，保持干燥清爽达到微气候控制。

3.17.20.采用拉链式床罩，银离子双向拉伸弹性布，抗金黄葡萄球菌功能≥99%，以降低院内交叉感染的风险，可拆卸清洗，防霉抗菌，耐高温可水洗、阻燃。防水透气。

3.17.21.床垫具备CPR泄气阀，旋钮式设计，泄气时间≤15秒。

3.17.22.床垫底垫止滑材质设计，底部设有≥6条固定带，方便固定于床板上。

3.17.23.具有电源线收线带，电源线可在床垫侧边固定。方便、简洁、安全。

3.17.24.床垫单管可单独拆下清洗、维修。

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。