### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频插管纤维支气管镜 | 2套 | 拒绝进口 | 400,000.00 |

2、详细配置清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作手柄手提箱 | 个 | 1 |
| 2 | 显示手柄手提箱 | 个 | 1 |
| 3 | 操作手柄 | 条 | 2 |
| 4 | 显示器（≥10寸） | 台 | 1 |
| 5 | 显示器（≥5寸） | 台 | 1 |
| 6 | 电源适配器（含电源线） | 个 | 1 |
| 7 | 延长线 | 条 | 1 |
| 8 | HDMI高清连接线 | 条 | 1 |
| 9 | USB公对公连接线 | 条 | 1 |
| 10 | 定制U盘 | 个 | 1 |
| 11 | 消毒防水盖 | 个 | 4 |
| 12 | 测漏器 | 个 | 1 |
| 13 | 使用说明书 | 本 | 1 |
| 14 | 保修单 | 份 | 1 |
| 15 | 合格证 | 张 | 1 |
| 16 | 产品用户培训记录 | 份 | 1 |
| 17 | 装箱清单 | 份 | 1 |
| 18 | 吸引按钮 | 个 | 2 |
| 19 | 活检阀 | 个 | 4 |
| 20 | 清洁刷 | 套 | 2 |
| 21 | 吸引清洗接头 | 根 | 1 |
| 22 | 管道开口清洗刷 | 把 | 2 |
| 23 | 无线视频发射器 | 个 | 1 |
| 24 | 镜子存放柜 | 个 | 2 |
| 25 | 移动台车（含电脑及打印机） | 套 | 1 |
| 26 | 配套器械 | 批 | 1 |

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接

受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

说明：

技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。

一、操作手柄（含插入管）：

▲1.软镜插入管有多种规格，至少包含外径≤4.2mm，工作管道内径≥2.0mm；外径≤5.8mm，工作管道内径≥3.0mm；

2.插入管软管前端弯曲角度向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°；

3.视场角≥120°，能满足清晰图像和视场角及最小的图像畸变；

4.景深：3-200mm；

5.软镜工作软管有效长度≥600mm；

6.成像原理：电子成像技术，工作软管不含导光纤维；

7.操作手柄具备≥2个功能按键：可控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照录像；

8.自带LED冷光源，具备防雾功能；

9.兼容一次性吸引按钮、活检阀、清洗管道；

▲10.采用无顶针双向通气阀，气体分子自由进出，液体无法进入。（提供证明文件）；

▲11.操作手柄采用指膜印设计。

二、连接方式：

1.操作手柄与显示器具备自动识别功能；

2.连接方式采用卡扣式；

3.采用无线发射器锁定结构，通过信号传输功能把视频信号传回内窥镜摄像系统，实现画面显示。

三、消毒方式：

1.操作手柄防水等级：IPX7及以上，可以全浸泡消毒；

▲2.操作手柄采用复合材料氟橡胶，支持低温等离子消毒和环氧乙烷灭菌。（提供证明文件）。

四、内窥镜摄像系统

▲1. 显示屏显示功能：≥5"电容触摸屏，分辨率为≥1980×1080，支持双指缩放，屏幕可以放大≥3倍，智能系统终身提供免费升级服务；（提供证明文件）；

▲2.显示屏显示功能：≥10"高清显示器，分辨率为≥1280*800，电容触摸屏，支持双指缩放，屏幕可以放大≥3倍；支持有线及无线连接，智能系统终身提供免费升级服务；（提供证明文件）；

▲3. ≥10寸显示器配备无极变角度支撑支架，满足桌面多角度平稳摆放，显示器支架自带无线发射器充电槽；（提供证明文件）

4.内窥镜摄像系统内置≥8G内存，可持续录制视频≥120分钟，外置可插拔SD存储卡直接存储图片及视频等信息；

5.视频输出接口：具有高清画质的HDMI视频输出，可外接同屏显示；

6.具有冻结、调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能；

7.光源照明亮度≥5级调节，优化图像质量；

8.图像真实性：无明显几何失真；

9.具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理；

10.图片管理，图片可根据医护人员的需求，选择JPG、BMP等多种不同的图片格式；

11.无线传输功能在明视下，可以接收≥10米距离内的视频信号；

12.供电方式：显示屏采用可充电锂电池其中5寸屏容量≥3100mAH，电池工作时间≥270分钟，10寸屏容量≥6000mAH，电池工作时间≥240分钟；

13.提示功能：具有摄录时间长短提示功能、调光提示功能和电量智能检测指示标示（用于显示电量）；

14.白平衡功能：具有手动、自动一体设计白平衡功能；

15.显示屏旋转角度

（1）≥5寸显示屏转动角度:上下：60°～ 160°（可旋转100°），左右各170°

（2）≥10寸显示屏转动角度:前后：90°～ 150°（范围内任意角度固定）

▲16.支持一点对多点的通讯功能，可同时支持数量不少于8部手机端同步观看。（提供证明文件）。

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。