### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术（服务）要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

1、供货范围

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高档裂隙灯显微镜 | 1 | 套 | 接受进口 |
| 裂隙灯显微镜 | 1 | 套 | 接受进口 |

备注： 1、 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

1、高档裂隙灯显微镜：（共1套）

1）裂隙灯类型：上光源；

▲2）光源：LED光源；

▲3）照明亮度：≥450000Lux；

4）滤镜包括：热吸收滤镜、灰滤镜、无赤光滤镜，蓝滤镜内置，预留≥1个滤镜空间；

5）最长裂隙长度：≥14mm；

6）最长裂隙宽度：≥8mm；

7）照明光旋转角度：≥90º；

8）显微镜光路设计方式：伽利略式；

9）目镜放大倍率：≥12.5屈光调整-8D～+8D；

▲10）目镜瞳距调节范围：52-78mm；

11）物镜焦距：≥105mm；

12）物镜光轴角：≥13度；

▲13）放大倍率：≥5级放大6.3\10\16\25\40；

▲14）双目视野范围：5.1-32mm；

15）有患者固视灯功能；

▲16）患者固视灯屈光调整-10D～+10D。

配置清单：

1）主机：      1台；

2）电动升降桌：1台；

3）聚焦棒：    1个；

4）防尘罩：    1个；

5）说明书：    1本。

2、裂隙灯显微镜：（共1套）

1）显微镜类型：伽利略双目汇聚式下光源式立体显微镜；

▲2）变倍方式：≥5档变倍；

3）物镜：F=125mm；

4）目镜：12.5×；

▲5）放大倍率包括：5×，8×，12.5×，20×，32×；

6）视野范围：≥7.5mm-46mm；

▲7）瞳距调整范围：50-75mm；

8）立体角度：≥6°；

9）屈光度调节：±8D；

10）裂隙灯光源：卤素灯泡；

11）裂隙投影：1.16×；

▲12）裂隙宽度：0-14mm，连续可调；

13）裂隙长度：1.8-13mm，连续可调；

14）滤光片：蓝光，无赤光，热吸收；

15）裂隙角度：±90°连续可调；

16）设备移动范围：垂直≥36mm，水平≥14mm，深度移动≥113mm；

17）下颚支架：固定点光源。

配置清单：

1）主机：      1台；

2）防尘罩：    1个；

3）电源组件：  1套；

4）下颚托垫纸：1叠；

5）保护帽：    1只；

6）调焦杆：	 1根；

7）卤素灯泡：  1只；

8、操作手册：  1本；

9、电动升降桌：1台。

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。