- 技术要求

- 总体要求

- 投标人必须保证所有设备和配件均为正货，并提供出厂合格证明。

- 需出具原厂证明投标设备最终授权使用方为采购方，且提供售后技术支持和承诺。

- 投标人必须提供原装、全新、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

- 投标人保证其所提供的货物为全新的产品。

- 设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文和/或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。

- 技术要求着重描述了设备的某些特点，但并不意味着包括全部细节。投标人应提供投标设备全部技术参数。

- 投标人在投标文件的设备配置方案，应达到或超过招标文件中的有关技术和数量要求。投标人应注意到招标文件中的有关技术指标要求是最低限度。投标人在投标时必须明确作出以上承诺，否则采购人不予选择。

- 内容若涉及“★”的条款均为不可偏离条款，投标人需完全满足该条款，否则将作投标无效处理；涉及“▲”的条款均为不可偏离条款仅作为综合评分时的重要依据。所有标注“★”、“▲”的参数均需在投标文件中提供技术支持资料（包括技术白皮书或产品彩页或产品说明书），无技术资料支持的，将可能导致投标无效或者提供的相关内容不得分。

- ★供货范围

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HAST/UHAST设备招标-通用半导体测试设备 | 2台 |

- 技术参数要求

1、 系统级参数

1） 通用插槽支持所有本机仪表；

2）★220V供电；

3）▲风冷；

4）▲Window 操作系统；

5）▲测试机支撑Cable及直接Docking两种方式；

6）▲测试设备具备独立的电源和数字板卡

2、  电源通道部分

1）电源通道支持四象限VI测试；

2）★每张测试板卡电压源路数目：32路；

3）▲每路电流：0~1A；

4）▲每路电压：0~12V；

3、 数字通道部分

1） ★每张测试板卡数字通道数目：64 channel；

2） ★全部数字通道的向量存储深度：≥16M；

3） ★全部数字通道的速率：≥50MHZ；

4） 每管脚都有参数测量单元PPMU ；

5） PPMU测量能力：电压测量范围：-2V～+6.5V；电流测量范围：±32mA；

6） 数字通道高压驱动通道数目：4Channels/Board ；

7)  ★数字通道有TMU功能；

8）数字通道高压驱能力要求：5.9~13.5V；

9）▲数字通道具备高精度直流测量单元PMU：≥4个；

10）▲PMU高精度直流测量单元电压范围：±24V ；

11）▲PMU高精度直流测量单元电流范围：±250mA；

4、装机布局

1）全国装机量>800台；

5、 用途

★一台测试设备需要64数字通道和16电源通道，一台测试设备需要256数字通道和32电源通道，另外均需要支持通过后续升级扩展更多测试资源。