### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### ★供货范围（货物清单）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算限额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双目手术放大镜 | 2台 | 130,000.00 | 接受进口 |

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接

受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 主要技术要求

说明：

1、招标技术要求中，所有标注“▲”的重要技术参数条款需提供产品对应功能的彩页或

产品说明书等相关证明材料，原件备查。如不提供证明资料，该项作负偏离处理；

2、技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人不提供或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双目手术放大镜 | 1.双目手术放大镜采用的是全反射偏光轴棱镜组，将观察者的双目视线立体汇聚于窄腔内，产生一个明亮放大的三维视野，为检查、手术治疗提供独特的立体深层景象。能够保护手术者的颈椎，不必过度俯仰来获取同比和放大视野的切换，从而提高手术的精细操作和术者间的协同配合，完善手术质量和效率。 |
|  |  | 2. ▲光学原理：开普勒式，采用全反射偏光轴棱镜组。 |
|  |  | 3.使用方式：头戴式。 |
|  |  | 4. ▲偏光轴：具有偏光轴性能（手术时，无需低头，平视就能进行手术操作）。 |
|  |  | 5. ▲放大镜瞳距：（PD）52～75mm ，可定制，客户可自调。 |
|  |  | 6. ▲工作距离：（WD）35～70cm，定制（可调）。 |
|  |  | 7. 焦距：可根据使用需要进行调节。 |
|  |  | 8. 放大倍率：2、2.5、3、3.5、4、5倍等多种模式可选。 |
|  |  | 9. ▲光学性能：①轻量型② 高性能--视野大，亮度高。 |
|  |  | 10. 类型（款式可选）① 适合裸眼佩戴；② 适合佩戴眼镜者使用；③ 带有镜片，镜片按用户（屈光度）定制。 |
|  |  | 11. 可选镜架颜色：黑色、红色、蓝色、银色可选。 |
|  |  | 12. 重量：≤98g。 |
|  |  | 13.配置清单 序号 配置清单名称 数量（单位） 1 偏光放大镜主体 1个 2 专用收纳盒 1个 3 镜片清洁布 1张 4 简易瞳孔间距测定器 1个 5 六角扳手、螺丝刀 1套 6 备用挂绳 1根 |

注意事项：

1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。