### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### （一）总体要求

1、符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

2、投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

3、投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

4、本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

5、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

6、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

7、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的指标项均要求提供证明资料；其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。

8、涉及区间的参数，除特别注明以外，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：区间要求为5-20ML,只要响应的不是“5-20ML”，如投标文件响应为 0-15ML 、0-21ML 、1-12ML 、 9-20ML 、6-21ML 、9ML等情形均视为负偏离。

### （二）★供货范围（货物清单）

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算限额（人民币/万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核磁共振仪 | 1 | 台 | 人民币玖拾伍万元整（¥95.00万元） | 拒绝进口 |

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3. 本项目为单一产品采购

### （三）主要技术要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振仪 | 1）主要技术参数： ▲1、高场强，高分辨率仪器，自动匀场 可以实现多核测量1H，13C谱测量 |
|  |  | 2、氢谱测量部分： ①、H共振频率: 90MHz |
|  |  | ②、场强>2.1T（即高共振频率） |
|  |  | ▲③、分辨率0.5HZ(0.005ppm) |
|  |  | ④、永磁体，磁极直径:10cm; |
|  |  | ▲ ⑤、均匀度:1Hz(0.011ppm) |
|  |  | ▲⑥、灵敏度10000：1（以98%酒精CH3峰为准） |
|  |  | ⑦、恒温控制稳定度:0.001K/h 开机后 4 小时; |
|  |  | ⑧、信噪比 10000：1，（以98%酒精CH3峰为准）; |
|  |  | ⑨、旋转边带 100：1（旋转频率100周每秒）; |
|  |  | ⑩、旋转频率：10-200Hz; |
|  |  | 3、碳谱测量部分： |
|  |  | ▲①、13C共振频率: >22.5MHz |
|  |  | ▲②、分辨率<0.2HZ(0.011ppm) |
|  |  | ▲③、信噪比 10：1累加1000次，（以85%二甲苯准为准）; |
|  |  | ④、1H宽带噪声去偶功率3W; |
|  |  | ⑤、可以观察NOE效应及去耦效应 |
|  |  | 2）主要实验功能 1、观察1H，13C谱的超精细结构和化学位移 |
|  |  | 2、化学结构分析以及分子结构分析 |
|  |  | 3、小分子化学物的结构确定 |
|  |  | 4、药物分析和化学鉴定 |
|  |  | 5、简单结构的聚合物特性测定 |
|  |  | 6、药物工艺开发，新药研发，药品工艺过程确认 |
|  |  | 3）工作环境： ①、常规实验室工作环境无特殊要求。 |
|  |  | ②、设备工作温度：0-30℃，环境相对湿度10%-80%。 |
|  |  | ③、工作电压∶220V，50Hz。 |
|  |  | ★4）设备主要配置： 1、核磁共振仪主机 ————1台 2、1H,13C核谱测量系统(超精细结构J-J耦合测量和化学位移测量) ————1套 3、均匀场系统————1套 4、样品旋转系统 ————1套 5、脉冲傅里叶变换测量软件、说明书（中、英文版）————1套 6、气动样品更换系统 ————1套 7、氘锁系统 ————1套 8、品牌电脑及不小于19寸的液晶显示器 ————1台 9、核磁谱图处理软件 ————1套 |

注意事项：1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。