[bookmark: _Toc140572279]技术要求
1. [bookmark: _Toc140572280][bookmark: ninejishuyaoqiu]总体要求
1. 投标人必须保证所有设备和配件均为正货，并提供出厂合格证明。
1. 需出具原厂证明投标设备最终授权使用方为采购方，且提供售后技术支持和承诺。
1. 投标人必须提供原装、全新、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
1. 投标人保证其所提供的货物为全新的产品。
1. 设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文和/或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。
1. 技术要求着重描述了设备的某些特点，但并不意味着包括全部细节。投标人应提供投标设备全部技术参数。
1. 投标人在投标文件的设备配置方案，应达到或超过招标文件中的有关技术和数量要求。投标人应注意到招标文件中的有关技术指标要求是最低限度。投标人在投标时必须明确作出以上承诺，否则采购人不予选择。
1. 内容若涉及“★”的条款均为不可偏离条款，投标人需完全满足该条款，否则将作投标无效处理；涉及“▲”的条款均为不可偏离条款仅作为综合评分时的重要依据。所有标注“★”、“▲”的参数均需在投标文件中提供技术支持资料（包括技术白皮书或产品彩页或产品说明书），无技术资料支持的，将可能导致投标无效或者提供的相关内容不得分。
1. [bookmark: _Toc140572281][bookmark: _Toc512695076][bookmark: 供货范围] ★供货范围
	序号
	设备名称
	数量

	1
	EMC电磁兼容测试设备
	1套


 
1. [bookmark: _Toc140572282]技术参数与要求
1、数字源表参数指标：
▲	可进行高准确度的I-V（电流与电压）测量。测量精度6位半以上。
★	电压输出范围: ≥210V，电压精度：≥1uV
★	电流输出范围: ≥3A@200V，电流精度：≥1pA 
测量通道：≥1通道
控制接口：支持USB,GPIO,LAN,RS-232
1. 低失真函数发生器参数指标：
▲	10 mHz至200 kHz频率范围
★	<100 dB 失真（至20 kHz）
▲	正弦，方波，白色和粉红色噪声
▲	20μVpp至40 Vpp输出范围
▲	线性和对数频率扫描
★	25 ppm的频率精度
10 MHz参考输入（可选）
平衡和不平衡的产出
RS-232和GPIB接口
3、静电枪参数指标：
★	30kV 空气/接触放电
▲	符合IEC/EN 61000-4-2 （2001）标准
▲	空气放电： 200V至30 kV（步长100V）；接触放电：200V至30kV（步长100V）
符合IEC标准的球形头和锥形头，可更换
▲	kV精度，精度优于±5% （稳态）
▲	> 5 s（充电电压±5%）
触发方式：支持手柄触发
▲	充放电：正/负/自动切换
▲	工作方式：单次放电/重复放电；脉冲计数器：0-9999；预置脉冲计数器：0-9999；
4、电池模拟器参数指标：
★	电压模拟通道数：≥20， 温度模拟通道数：≥12
★	电压模拟输出范围：0~6V
★	电压通道电流范围：-3A ~ 3A
▲	电压可调步进：1mV
▲	电流回读精度：≦1mA
▲	电压设定精度：≦1mV
▲	电压回读精度：≦1mV
▲	电阻可调范围：0~6MOhm，步进10R，精度0.1%±50R
▲	支持故障注入测试。
▲	支持接口程控。
5、500M示波器参数指标：
★	模拟带宽：500MHz
▲	采样率：≥4GSa/s
▲	波形刷新率：≥1Mwfms/s
▲	输入通道：4
最大存储深度：≥512Mpts
▲	支持CAN,LIN,CAN-FD,I2C,SPI,I2S,UART,USB1.1,等多种协议解析。
▲	支持时序分析
6、30V可调直流稳压源
★	电压输出范围: ≥30V，电压精度：<0.5%+5mV
▲	输出功率：≥190W
输出通道：1通道
支持过流保护，支持过压保护。
▲	电压调节分辨率：10mV
纹波及噪声（20Hz~20MHz），10mVrms
支持LCD 数码管显示
7、120V可调直流稳压源
★	电压输出范围: ≥120V，电压精度：<0.5%+5mV
▲	输出功率：≥2400W
▲	输出通道：2通道
支持过流保护，支持过压保护。
▲	电压调节分辨率：≥10mV
纹波及噪声，10mVrms
支持LCD 数码管显示
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