采购招标文件

## 1  项目需求

（一）货物总清单

| 序号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算限额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 神经外科电动动力系统 | 1 | 套 | 接受进口 | 65 |

（二）货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经外科电动动力系统 | 1 | 套 |

注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

## 2、具体技术要求

说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按《技术规格偏离表》中的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。

“▲”所标参数为重要参数；

“★”为不可偏离参数，若有偏离，将导致初审不通过。

| 设备名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 电动动力系统 | 一、名称：神经外科动力系统 |
|  | 二、设备用途：用于神经外科开颅手术 |
|  | 三、主要技术参数： |
|  | 1、电源：电压220V，50/60HZ |
|  | 2、仪器设备插头符合中国国家标准 |
|  | 四、设备技术参数： |
|  | 1、动力主机： |
|  | 1.1 彩色液晶屏显示；触摸屏控制；双马达接口；马达自动识别功能；术前可设定不同参数；实时显示马达转速、转动方向； |
|  | 1.2 多语言选择，图形化操作界面，方便临床使用； |
|  | 1.3 可调节转速控制，满足不同入路需求； |
|  | 1.4 常用使用参数可储存； |
|  | 1.5 一键式恢复出厂设置,带USB接口,方便读取数据升级. |
|  | 2、脚踏开关：可选择单、双脚踏开关；防水；可设置马达参数；可调节马达转动方向。 |
|  | 3、主机－马达连接电缆： |
|  | 3.1 全不锈钢接口 |
|  | 3.3 具备“开启/停止”的安全开关，可防止马达误启动 |
|  | 3.4 允许使用碱性清洁剂清洁表面；可高温高压灭菌。 |
|  | 4、磨钻马达手柄： |
|  | 4.1 最高转速大于等于80000转/分钟 |
|  | ▲4.2 马达前置，位于成角位置之前，和手柄一体式设计。 |
|  | 4.3 钛合金材料制造 |
|  | ▲4.4 专用清洗接头事先一体化清洁和酶洗，可直接浸泡处理 |
|  | 4.5 可高温高压灭菌 |
|  | 4.6 一根电缆可兼容所有一体式磨钻手柄，手术时无需更换 |
|  | 5、多功能马达手柄： |
|  | ▲5.1 最高转速大于等于80000转/分钟 |
|  | 5.2 马达前置，和手柄一体式设计。 |
|  | 5.3 钛合金材料制造 |
|  | 5.4 专用清洗接头事先一体化清洁和酶洗，可直接浸泡处理 |
|  | 5.5 可高温高压灭菌 |
|  | 5.6 可以匹配不同套筒，实现铣骨瓣，打磨以及锁孔等多种功能 |
|  | 6、开颅马达手柄： |
|  | 6.1 马达前置，和手柄一体式设计。 |
|  | ▲6.2 功率180瓦 |
|  | 6.3 钛合金材料制造 |
|  | 6.4 专用清洗接头事先一体化清洁和酶洗，可直接浸泡处理 |
|  | 6.5 可高温高压灭菌 |
|  | 7、脑膜（铣刀）保护鞘： |
|  | 7.1 二环，与同样标志铣刀片匹配 |
|  | 7.2 不锈钢材质 |
|  | 7.3 可高温高压灭菌 |
|  | 8、开颅钻头： |
|  | 8.1 安全自停式 |
|  | 8.2 和主机为同一品牌，原装钻头。 |
|  | 8.3 钻头与其他部分可拆分、更换 |
|  | 8.3 重复性使用；不锈钢材质 |
|  | 8.4 可高温高压灭菌 |
|  | 9、铣刀片： |
|  | 9.1 二环，与同样标志脑膜（铣刀）保护鞘匹配 |
|  | 9.2 不锈钢材质； |
|  | 9.3 可高温高压灭菌 |
|  | ★9.4 为可重复使用设计。 |
|  | 10、磨钻头： |
|  | 10.1 可选西瓜磨头、金刚砂磨头、粗糙金刚砂磨头、特粗糙金刚砂磨头、桶状磨头、锥形磨头等； |
|  | 10.2 同一磨头，可匹配所有长度手柄； |
|  | 10.3 重复性使用设计； |
|  | 10.4 可高温高压灭菌。 |
|  | ★10.5 为可重复使用设计。 |
|  | 五、配置要求： |
|  | 1、主机 1台 |
|  | 2、脚踏开关 1台 |
|  | 3、马达电缆线 1条 |
|  | 4、开颅钻 1个 |
|  | 5、开颅钻头 1个 |
|  | 6、标准磨钻手柄 1个 |
|  | 7、多功能手柄（铣刀及打磨） 1个 |
|  | 8、固定保护鞘（标准） 1个 |
|  | 9、固定保护鞘 - 加长型 1个 |
|  | 10、多功能手柄套筒 1个 |
|  | 11、西瓜磨头 5个 |
|  | 12、金刚砂磨头 10个 |
|  | 13、橡子磨头 1个 |
|  | 14、铣刀标准型 20个 |
|  | 15、铣刀加长型 10个 |
|  | 15、螺纹钻头 1个 |
|  | 16、冲洗适配器转接头 1个 |

## 3、商务需求

“说明：1、带“★”指标项为关键参数，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 1 | 维修及维护服务 | ★1.1各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限，并承诺提供整机免费保修期 3 年,终身维修。不满足导致废标。 |
|  |  | 1.2保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |
|  |  | 1.3由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
|  |  | 1.4投标人负责货物的终身维修，保证 8 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。 |
| 2 | 质量保证 | 2.1在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔 二延长保修期；b. 年开机率在85-90%之间按一赔 五延长保修期；c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365） |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.1由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 |
|  |  | 1.2保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项及最易损坏的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 |
|  |  | 1.3采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 |
|  |  | 1.4设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 |
|  |  | 1.5投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |
|  |  | 1.6投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |
| （三）其他商务要求 |
| 1 | 交货要求 | ★1.1投标人在签订合同之日起 30 日历日内交货,进口设备60个日历日内到货。 |
|  |  | 1.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 1.3提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检证明文件。 |
|  |  | ★1.4投标人需提供仪器配套所需的试剂、耗材的价格清单，如果是封闭使用的，需要备注说明，格式自拟。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |
| 3 | 培训 | 2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 |
|  |  | 2.3投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。 |
|  |  | 2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
|  |  | 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 4 | 知识产权 | 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
| 5 | 付款方式 | 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
|  |  | 5.1合同签订后三日内，乙方需支付合同总金额的5%作为履约担保金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款；乙方履行完毕本合同全部义务后，甲方无息返还乙方履约担保金。 |
| 6 | 违约责任 | 6.1如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 |
| 7 | 其他 | 6.2投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 6.3投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第 五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 6.4投标人逾期未交设备的，投标人向采购人每日偿付设备款千分之 1 的违约金。投标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。 |
|  |  | 6.5违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
|  |  | 7.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

备注：

1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。

2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。

3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。

深圳市第三人民医院购置设备的技术参数制作承诺书

我科根据工作需要，要求购买此设备，经过调研后，经科室民主管理小组讨论，制定此设备技术参数，并保证技术参数不偏向于某一品牌。此招标技术参数至少让  蛇牌       、   史塞克        、 辛迪思       等3个以上品牌技术分数得分相当，特向医院党委、纪委做出承诺。

需购设备名称：神经外科电动动力系统

承诺人员签名：

年    月    日

参数拟定人（主要执笔人）:

民主管理小组组长：