## 项目要求

## 1  项目需求

（一）货物总清单

| 序号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算限额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 冰箱 | 6 | 台 | 接受进口 | 22.6 |

（二）货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型超低温冰箱 | 5 | 台 | 4 | 20 |
| 2. | 冷藏冰箱 | 1 | 台 | 2.6 | 2.6 |

注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

## 2、具体技术要求

说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按《技术规格偏离表》中的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小型超低温冰箱 | 1、温度范围-10°C～-86°C可调节，控温精度为0.1℃。 |
|  |  | 2、冰箱内有效容积80-120L，整机装箱量（2ML冻存管容量）不少于6000份样本，整机高度≤820mm，可双机堆叠； |
|  |  | 3、需具备多种故障报警功能，包括高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池电量低报警，具有多种报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、手机推送报警、微信报警等； |
|  |  | 4、应具备多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、显示屏密码保护、压机高温保护、断电记忆数据保护； |
|  |  | 5、应标配冷链监控系统，具备无线联网功能，可实现手机实时监控冰箱运行状态; 冰箱报警信息和事件记录会同步推送； |
|  |  | 6、具备微电脑控制功能，LED显示屏，可实时显示箱内温度、压机启停状态、电源供电状态、各项报警信息；通过查询键能显示报警代码及环境温度、输入电压等； |
|  |  | ▲7、需采用HC环保制冷剂和复叠制冷系统，低温保存箱满足国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌需标注制冷剂的详细名称及装入量，单制冷系统可燃制冷剂灌注量不高于150g； |
|  |  | ▲8、25℃环温时，耗电量应≤5.5Kw.h/24h，符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）； |
|  |  | ▲9、整机稳定运行功率≤680W，节能风机，智能控制风机开停，25℃环温，从环温到达-80℃，降温速度≤5.5小时；整机运行噪音低于50分贝，配置测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 |
|  |  | ▲10、箱内温度均匀性要求，25℃环温，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥10点测试，最高温度与最低温度的差小于10度,提供第三方性能检验报告。 |
|  |  | 11、应采用一体式手把门锁设计，可实现单手开关门，具备实现双人双锁功能和远程开锁功能，应配备至少2个不锈钢内门，电锌板喷粉内胆，使用VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm，25℃环温，冰箱断电、箱内温度从-80℃至-50℃，大于120min； |
|  |  | ▲12、应具有内置5V冷链供电系统，配备RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯； |
|  |  | 13、电脑板应配置大容量存储空间，实时保存箱内温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，可导出15年数据； |
|  |  | 14、箱内应配置配套搁架和冻存盒置物架； |
|  |  | ▲15、投标品牌三年内不得有不良记录。 |
| 2 | 冷藏冰箱 | 1、有效容积：箱内有效容积≥890L，高度不大于200cm。 |
|  |  | 2、应具备微电脑控制功能，箱内控温范围2-8℃，可LED数码实时显示显示箱内温度，控温精度显示精度≥0.1℃； |
|  |  | ▲3、整体结构需为立式双开发泡门体，LBA无氟发泡，外壳/内胆采用喷涂钢板外壳，便于箱内清洁、消毒; |
|  |  | ▲4、核心组件需采用进口品牌变频压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保（提供组件铭牌证明）； |
|  |  | 5、制冷系统应采用翅片式蒸发器设计和丝管式冷凝器设计 |
|  |  | ▲6、应采用高性能保温材料和风冷系统，箱体温度均匀性≤2℃，波动性≤3℃； |
|  |  | ▲7、需搭配高精度5路传感器设计控温技术，包括主传感器、监控传感器、箱内上部温度传感器、箱内下部温度传感器、风道传感器、电加热门机械温控器，当主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行； |
|  |  | ▲8、应具备双重显示功能，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值，并且可选择检测温度或者仿生温度； |
|  |  | ▲9、门体结构应采用发泡门体厚度≥40mm，不锈钢把手，具有全角度自关门设计； |
|  |  | 10、应具备多重故障报警，包括蜂鸣报警和灯光闪烁等方式，可实现超温报警、传感故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警，配置远程报警接口； |
|  |  | 11、应至少配置一个测试孔，方便接入各式设备，可对箱内温度进行监测；两个门体应分别带锁，门体中间可增加双挂锁； |
|  |  | 12、数据存储模块应满足至少每6分钟记录一次数据，可通过前置USB接口读取和打印运行数据，温度数据可存储不低于十年，满足实时打印、定时打印和追溯打印功能； |
|  |  | 13、箱内应配置多层搁架设计，搁架间距可调； |
|  |  | 14、应具备冷凝水汇集自动蒸发功能，配置冷链监控系统。 |

## 3、商务需求

“说明：1、带“★”指标项为关键参数，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 1 | 维修及维护服务 | ★1.1各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限，并承诺提供整机免费保修期 5 年,终身维修。不满足导致废标。 |
|  |  | 1.2保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |
|  |  | 1.3由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
|  |  | 1.4投标人负责货物的终身维修，保证 8 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。 |
| 2 | 质量保证 | 2.1在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔 二延长保修期；b. 年开机率在85-90%之间按一赔 五延长保修期；c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365） |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.1由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 |
|  |  | 1.2保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项及最易损坏的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 |
|  |  | 1.3采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 |
|  |  | 1.4设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 |
|  |  | 1.5投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |
|  |  | 1.6投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |
| （三）其他商务要求 |
| 1 | 交货要求 | ★1.1投标人在签订合同之日起 30 日历日内交货,进口设备60个日历日内到货。 |
|  |  | 1.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 1.3提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检证明文件。 |
|  |  | ★1.4投标人需提供仪器配套所需的试剂、耗材的价格清单，如果是封闭使用的，需要备注说明，格式自拟。 |
|  |  | ★1.5投标人提供的仪器生产日期需要在一年半内生产。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |
|  |  | 2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 |
|  |  | 2.3投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。 |
|  |  | 2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | 培训 | 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 4 | 知识产权 | 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
|  |  | 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | 5.1合同签订后三日内，乙方需支付合同总金额的5%作为履约担保金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款；乙方履行完毕本合同全部义务后，甲方无息返还乙方履约担保金。 |
| 6 | 违约责任 | 6.1如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 |
|  |  | 6.2投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 6.3投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第 五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 6.4投标人逾期未交设备的，投标人向采购人每日偿付设备款千分之 1 的违约金。投标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。 |
|  |  | 6.5违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
| 7 | 其他 | 7.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

备注：

1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。

2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。

3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。

深圳市第三人民医院购置设备的技术参数制作承诺书

我科根据工作需要，要求购买此设备，经过调研后，经科室民主管理小组讨论，制定此设备技术参数，并保证技术参数不偏向于某一品牌。此招标技术参数至少让  1、海尔、2、海信、3、 松洋   等3个以上品牌技术分数得分相当，特向医院党委、纪委做出承诺。

需购设备名称：小型超低温冰箱

承诺人员签名：

年    月    日